## Slide 1: 接触镜矫正散光
B5
2016-Jul-28 last updated

## Slide 2: Attributions 理论依据
Lecture contributors*教学贡献者 | Meredith Reyes, Richard Lindsay, Robert Terry, Lewis Williams
Lecture editor** 课程编辑 | Yeshwant Saoji, Ajay Shinde
IACLE executive editor**IACLE执行编辑 | Lakshmi Shinde
IACLE reviewer**IACLE 审稿人 | Lewis Williams, Nilesh Thite
Lecture updated 课程更新 | 2016-June-12
Lecture content rechecked 校稿 | 2016-Jun-20
* Original author(s) of lecture(s) 课程原作者 | **2015 Editors & reviewers 2015年编辑及审稿人

## Slide 3: 编审者
撰稿人* | Meredith Reyes, Richard Lindsay, Robert Terry, Lewis Williams
编辑** | Yeshwant Saoji, Ajay Shinde
IACLE 责任编辑** | Lakshmi Shinde
IACLE 审稿人** | Lewis Williams, Nilesh Thite
更新时间 | 2016年6月12日
内容复审时间 | 2016年6月
* 原作者 | **2015编辑和审稿人

## Slide 4: 通过教育基金和实物捐赠，IACLE开发和提供隐形眼镜教育
CIBA Vision Bausch & Lomb
Allergan
AMO
Ocular Sciences
Wesley Jessen
Menicon
Paragon
Pilkington Barnes-Hind
Aspect Vision Care
铂金赞助商
白银赞助商
捐赠资助

## Slide 5
国际接触镜教育者学会是IACLE接触镜镜课程（简称ICLC）所有格式和版本的唯一所有者，受版权保护。若要获得该接触镜材料，您需要同意以下条款：
IACLE接触镜课程只能用于个人或学习用途。未经IACLE书面同意，严禁传播或销售ICLC的全部或部分内容，或将本教材用于教育及个人以外的用途。除以下声明外，不得复制、重新发布、出版或分发ICLC中包含的任何材料。
你可以在个人或教育使用时打印课程材料。所有版权信息，包括IACLE徽标必须保留在材料上。使用ICLC的任何内容，包括文本，图片或注释等必须提供合适的引用标记。
版权声明

## Slide 6: 出版 国际接触镜教育者学会(IACLE) 2016修订版 © 国际接触镜教育者学会2000-2015 版权所有。未经国际接触镜教育者学会事先书面许可，本出版物的任何部分不得复制、储存在检索系统中，或以任何形式或传播： 国际接触镜教育者学会 IACLE秘书处， PO Box 656 KENSINGTON NSW 2033 Australia 电子邮件：iacle@iacle.org

## Slide 7: 散光：焦平面
Power meridian
Axis meridian
+Sph & – Cylinder assumed
|Sph| > |Cyl| assumed
物体在无穷远
光轴
最小弥散圆
焦平面
Notes: 12
12
Focal Planes
Regular astigmatic systems incorporate 2 mutually perpendicular principal meridians each having a principal power different from the other. The existence of 2 principal powers  rise to 2 mutually perpendicular principal foci (the image planes for an object at infinity). The power of the system as a whole varies from a maximum in one of the principal meridians to a minimum in the other in a regular & predictable manner. The smooth gradation of refractive power between meridians results in an image continuum called the astigmatic pencil. The distance between the line foci is called The Interval of Sturm*.
The amount of astigmatism depends on the magnitude of any such meridional differences.
Irregular meridional differences give rise to irregular astigmatism.

## Slide 8: Sturm's光锥
+Sph & – Cylinder assumed
|Sph| > |Cyl| assumed
Power meridian (Sph + Cyl)
轴子午线 (Sph ONLY)
Toric ‘surface’
(Plus Sph / Minus Cyl X 180)
Point object
Optic axis
Optic axis
Vertical focal line
Horizontal focal line
C of LC
C of LC
Horizontal focal line
Vertical focal line
Interval of Sturm
Optic axis
C of LC = Circle of Least Confusion
屈光力子午线
水平焦线
垂直焦线
最小弥散圆
Sturm间隙
视轴
点状光源
环曲面
Notes: 12
12
Conoid of Sturm
* Historical note: Bennett (1961) claims that ‘The Interval of Sturm’ should be attributed to Sir Isaac Newton (1642 - 1727) & ‘Sturm’s Conoid’ to Thomas Young (1773 - 1829) who was himself an astigmat (Duke-Elder & Abrams, 1970). Jacques Charles François Sturm (1803 - 1855) published his study of the properties of the astigmatic pencil in 1838 lending credence to Bennett’s claim that Young’s work preceded that of Sturm by ‘many years’.

## Slide 9: 规则散光: 散光径线
屈光力径线
  最大曲率/屈光力的径线
轴径线
  最小曲率/屈光力的径线
径线的说明
  屈光力 （度Diopters）
  曲率半径 （mm)
Notes: 12
12
Regular Ocular Astigmatism: Astigmatic Meridians:
Meridional differences are usually expressed in terms of refractive power (in dioptres) or where a surface is being described, as radii (usually in mm).
The 2 principal meridians in regular ocular astigmatism are:
Power meridian - meridian of greatest curvature/optical power (plus or minus).
Axis meridian - meridian of least curvature/optical power. Light rays refracted by meridians other than the principal meridians have their image points somewhere between the 2 astigmatic foci, i.e. somewhere along the Interval of Sturm.

## Slide 10: 散光: 成因
径线间存在差异：
  弯曲和/或平坦的比率
    角膜
    晶状体
  屈光间质的折射率
后极部的形状
Notes: 12
12
Astigmatism: Causes
Meridional differences in curvature &/or the flattening rates of the peripheral cornea & crystalline CL can  to ocular astigmatism, as can the shape of the posterior pole. Meridional differences in the refractive index of the optical components can also have similar (but probably lesser) effects to shape-induced differences.
Initially, it is difficult to ascertain the aetiology of any astigmatism detected since the visual outcomes of the different astigmata may be only slightly or insignificantly different.

## Slide 11: 散光: 分类
单纯性远视散光(SHA)
复性远视性散光(CHA)
单纯性近视性散光(SMA)
复性近视性散光(CMA)
混合散光(MA)
Notes: 12
12
Classification of Astigmatism
The existence of 2 line foci provides a convenient basis for the classification of the types of astigmatism. The basis is the location of the foci, i.e. in front, on, or behind the retina.
An unaccommodated astigmatic eye can be classified five different ways. These are detailed in the following slides.

## Slide 12: 散光: 分类
单纯性远视散光(SHA)
F'1
F'2
光轴
屈光力的径线
轴的径线
Rx 处方举例:
Plano / + 柱镜 X 90 (or +球镜 / –柱镜 X 180)
Notes: 12
12
Simple Hypermetropic/Hyperopic Astigmatism (SHA)
One focal line (F1´) lies on the retina, the other (F2´) is located behind.
NB: The Rxs given as examples in this, & the following slides, refers to the correction required (the Rx), NOT the optical parameters of the eye’s optics which are equal & opposite to the Rx, i.e. a +2.00 D eye requires a –2.00 D Rx.

## Slide 13: 散光: 分类
复性远视散光(CHA)
光轴
F’1
F’2
轴的径线
屈光力的径线
Rx Examples:
+Sph / + CYLINDER X 90 (or ++Sph / –CYLINDER X 180)
++ or – – indicates a greater ABSOLUTE value, i.e. 2 > 1
–2.00 & +2.00 have the same ABSOLUTE value. Mathematically, |–2.00| = |+2.00| = 2.00
Notes: 12
12
Compound Hypermetropic/Hyperopic Astigmatism (CHA)
Both focal lines are located behind the retina.

## Slide 14: 散光: 分类
单纯性近视散光(SMA)
Rx Examples:
Plano / – CYLINDER X 180 (or –Sph / + CYLINDER X 90)
F'1
F'2
Optic Axis
Power Meridian
Axis Meridian
Notes: 12
12
Simple Myopic Astigmatism (SMA)
One focal line (F2´) is on the retina, the other (F1´) is located in front.

## Slide 15: 散光: 分类
复性近视散光(CMA)
Rx Examples:
–Sph / – CYLINDER X 90 (or – –Sph / +CYLINDER X 180)
F'1
F'2
Optic Axis
Power Meridian
Axis Meridian
Notes: 12
12
Compound Myopic Astigmatism (CMA)
Both focal lines are located in front of the retina.

## Slide 16
混合散光(MA)
Optic Axis
Power Meridian
Axis Meridian
F'1
F'2
Rx Examples:
+Sph / – –CYLINDER X 180
(or –Sph / ++CYLINDER X 90)
散光: 分类
Notes: 12
12
Mixed Astigmatism (MA)
One line (F1´) is in front of the retina & the other (F2´) is located behind.
In the uncorrected astigmatic eye, best vision is attained when the ‘neck’ of the Interval of Sturm is located on the retina. This ‘neck’ is called the circle of least confusion (COLC).
This situation arises when the best sphere result (in either CL or spectacle form) is in place. The best sphere is defined as the best spherical correction (maximum plus, minimum minus) which  in optimum (albeit compromised) vision.

## Slide 17: 散光: 按结构分类
Corneal 角膜散光
Lenticular 晶状体散光
Other internal astigmatism 其他眼内散光
Total 总散光
Notes: 12
12
Classification of Astigmatism: Structural
Astigmatism can be classified on the basis of the structure that is  the meridional refractive power differences within an eye.

## Slide 18: 散光: 角膜源性
角膜很少是真正的球形
角膜散光是指前表面
真正的角膜散光必须包括后表面
    后表面散光中和了前表面散光的10-14%
    参考ICLC系列的教程A3
角膜散光是一个光学描述
角膜的环曲面性是一个解剖学描述
Notes: 12
12
Corneal Astigmatism
The cornea is seldom truly spherical even in the immediate vicinity of the eye’s optical axis (Bennett, Rabbetts 1984). As the cornea accounts for approximately 2/3rds of the total refractive power of the eye, any corneal astigmatism can be significant visually.
The term corneal astigmatism is usually applied to anterior surface astigmatism. True corneal astigmatism should take into account the refractive effects of the posterior cornea as well as any refractive index anomalies in the cornea as a whole. However, the posterior corneal curvature is not easily measured with current instrumentation although some attempt ‘estimates’. Further, the optical effectiveness of the posterior corneal interface is low because of the small refractive index differences at the cornea/anterior chamber interface.
It is believed that, especially in the cases of marked astigmatism, the general shape configuration of the anterior surface is mirrored by the back surface shape. As a result, about 10% of the anterior surface astigmatism is neutralized by the much less effective back surface (Bennett, Rabbetts 1984). This approximation is the basis of the refractive index used for most keratometers (n = 1.3375, whereas the cornea is accepted as being 1.376). The keratometer’s determination of corneal astigmatism (the difference in the dioptric power estimates of the principal meridians) incorporates the 10% ↓ ← posterior cornea’s astigmatism.
Corneal astigmatism should be regarded as an optical effect of corneal toricity, the latter being the anatomical analogue of astigmatism.

## Slide 19: 散光: Lenticular 晶状体源性
归因于∆s:
  径线屈光力
    晶状体的任何一个表面
    两个面都有
  晶状体板层的折射率
  晶状体的对称性
晶状体倾斜和/或偏心
Notes: 12
12
Lenticular Astigmatism
Meridional differences in refractive power of the crystalline CL are an obvious internal source of ocular astigmatism. One or both surfaces may be involved. It is also possible for differences in the refractive index or surface flattening rates of the various CL layers &/or asymmetry in the layers, to  in meridional power differences. Since the CL is surrounded by aqueous humor whose refractive index is somewhat different to that of the crystalline CL, any lenticular contribution to astigmatism will be ↓. However, the short radii of curvature of the surfaces mean that significant optical effects can still be induced.
A tilted &/or decentred crystalline CL can also  significant astigmatism.

## Slide 20: 散光: Internal – Other 内部的-其他的
可能来源于后极部视网膜：
环曲形状
倾斜
偏心
以上因素中的一些或全部的总和
Notes: 12
12
Internal Astigmatism: Other
Apart from corneal & lenticular astigmata, the other main ocular factor is the posterior pole.
There is no support in the literature for any contribution to ocular astigmatism by refractive index anomalies in the vitreous body &/or the interface between the vitreous & posterior aqueous at the patellar fossa.

## Slide 21: 散光: 总散光
总散光是下面的整合：
角膜散光
晶状体散光 和……
眼内其他散光
Notes: 12
12
Total Astigmatism
Total astigmatism is defined as an uncorrected eye’s manifest ocular astigmatism. It is the summation of all the astigmata present in that eye. The various astigmata present may be additive or subtractive.

## Slide 22: 散光: 规则散光&不规则散光
规则散光
  主径线互相垂直呈90 °
不规则散光
  主径线不能互相垂直呈90°
  大于两条主径线
  没有主径线
  常为获得性 (即继发于)
    外伤
    疾病
Notes: 12
12
规则散光 & 不规则散光
规则散光是一种光学系统，具有互相垂直的两条主子午线。眼屈光部分曲率或折射率的不规则差异/或眼中屈光部分未对准会造成不规则散光。两条主子午线的概念及其互相垂直甚至是主子午线的存在均不适用于不规则散光。它通常是在外伤或疾病中形成的。在后一种情况中，散光可以称为获得性散光，因为它是潜在后天因素下的光学表现。

## Slide 23: 不规则散光: 成因
屈光表面的变形
折射率不规则
疾病/变性
瘢痕
Notes: 12
12
不规则散光：成因
可能因素:
屈光面的变形
光学介质的折射率不规则(尤其是晶状体)
疾病活动期/变性过程. 在许多国家中，一个常见病因是翼状胬肉。
疤痕和眼表瘢痕组织的影响。
说明一个翼状胬肉的例子，手术切除后疤痕的存在使局部角膜扭曲、导致视觉障碍，并且在球镜柱镜可以矫正的情况下，柱镜（经过数月）常显著变化。
在没有对称的主子午线存在的情况下，主子午线没有互相垂直，或主子午线不存在，柱镜或球柱框架镜无法进行有效的矫正，更不用说全矫。 在这种情况下，接触镜可能是得到最佳视力的最好选择。

## Slide 24: 散光: 按轴分类 (假设负轴形式)
规则散光
  顺规散光 (WTR)
  逆规散光 (ATR)
  斜轴散光
Notes: 12
12
散光分类：子午线
处方中中负柱镜的轴位提供了进一步细化和分类规则散光的方法。

## Slide 25: 散光: 顺规散光
眼散光中垂直（或接近垂直）径线的屈光力最大
  90 °径线 ± 20 ° (有些是 ±30 °)
矫正的负柱镜轴位在 180 ±20 ° (±30 °)
Millodot, 1989
Notes: 12
12
顺规散光 (WTR)
定义是眼散光中强主子午线在垂直（或近垂直）方向(Millodot, 1986).因此，子午线的轴（最小屈光力的子午线）位于水平。 对于顺规散光定义的应用，负柱轴必须位于180°±30°的区间之间，即轴0°-30°,150°到180°（一些更严格的数据为±20°区间）。
有据研究表明，角膜散光在出生时具有规律性。眼睑的解剖结构和张力被假定为角膜在水平子午线上方和下方变平的原因。
顺规散光的别称是直接散光。

## Slide 26: 散光: 逆规散光
眼散光中水平（或接近水平）径线的屈光力最大
  180 ° ±20 ° (有些是 ±30 °)
矫正的负柱镜轴位在 90 ±20 ° (±30 °)
Millodot, 1989
Notes: 12
12
逆规散光 (ATR)
Millodot (1986) 定义强主子午线在水平方向（或接近水平）为逆规散光。轴因此位于垂直方向。 对于逆规散光的应用，负柱轴必须位于90°±30°的区间之间，即60°-90°,90°-120°。
总散光的大小通常不同于角膜散光，差异可能是由于晶体部分。
逆规散光的别称包括间接或反向散光。

## Slide 27: 散光: 斜轴散光
两条主径线位于逆规散光或顺规散光所定义的轴向之间
矫正的负柱镜轴位位于该区间内:
  21°-69 °or 111°-159 ° (±20 ° 定义）
  31°-59° or 121°-149° (±30 ° 定义)
Millodot, 1989
Notes: 12
12
斜轴散光
定义为2个主子午线位于顺规和逆规散光的轴之间（外）。 根据Millodot的定义，斜轴的数值限制为：31至59和121至149度。临床上，这种方法可能过于严格。

## Slide 28: 散光: 根据屈光度分类
轻度 £ 0.75 DC
低度 1.00 to 1.50 DC
中度 1.75 to 2.50 DC
高度 > 2.50 DC
Notes: 12
12
散光：分类
当然也存在其他意见，例如：
轻度 0.50 D
低度 0.75 to 1.75 D
中度 2.00 to 2.75 D
高度 3.00 D

## Slide 29: 散光: 散光量的发病率
< 0.50 DC 39% 23%
0.50 to 1.00 DC 37% 42%
1.25 to 2.00 DC 15% 25%
2.25 to 3.00 DC 7% 6%
> 3.00 DC 3% 3%
霍顿 (1975)
卡瓦拉 (1922)
Notes: 12
12
散光的发病率大小
Holden (1975)和Cavara (1922)调查了两个种群（澳大利亚和西班牙）散光的发生率。

## Slide 30: 散光:散光量的发病率
< 0.50 DC 53.6% 66.6%
0.60 to 1.00 DC 29.4% 17.7%
1.10 to 3.00 DC 15.6% 13.6%
3.00 to 4.50 DC 1.3% 2.1%
F&S (1996)
MoH (1962)
Notes: 12
12
散光的发病率大小
Fledelius & Stubgaard（1986）与英国卫生部（1962）给Cavara和Holden提供了使用不同柱镜的可比数据。
由于这些结果是使用由不同种族的不同人群（医疗保健系统、医院、接触镜诊所等）获得的，因此可以想象到这些差异观察是有研究依赖性的。当考虑这种可能性时，结果显示出相当类似的分布。

## Slide 31: 散光: 种类的发病率
顺规散光 60% 25%
逆规散光 17% 58%
斜轴散光 23% 17%
年龄: 16 - 55
56+
Fledelius, 1984
Notes: 12
12
散光发病率的种类
在调查丹麦的600只主观散光0.75D的眼睛后，Fledelius（1984）在此幻灯片中报告了结果。

## Slide 32: 散光: 成份的贡献
总散光
角膜散光
晶体散光/内散光
关系 : 全散光 = 角膜散光 + 晶体散光/内散光
Notes: 12
12
角膜散光与全散光的关系
虽然角膜散光只是全散光的一部分（往往是重要部分），但角膜散光和全散光间的关系有一定的作用。角膜散光和全散光的大小和方向存在差异。

## Slide 33: 总散光:角膜散光的计算
Javal‘s 法则 (1890):
总散光= 1.25 x 角膜散光– 0.50 (总散光总是用– 柱镜形式表示)
Grosvenor等人. (1988):
总散光= 角膜散光– 0.50
顺规 角膜散光 = +
逆规 角膜散光 = –
Notes: 12
12
全散光的计算
其中最著名的是Javal’s 法则(1890).
Javal’s法则规定:
全散光 = 1.25 X 角膜散光– 0.50 D (逆规)
一些评论和修订证实了Javal’s 法则与近期得出的结论仅在细节上有所不同.还有一些证据表明，当眼镜有较大全散光 (>2.50 D Cyl)时，结果可能略有不同(Grosvenor, Ratnakaram, 1990).
目前可接受的“法则”如下(Grosvenor et al. 1988):
全散光= 角膜散光– 0.50 D (逆规)
在眼镜中测得的全散光和角膜散光 (总是负柱形式) 如果是顺规散光则是正；如果是逆规散光则为负。
例 1:
角膜散光 = –1.00 D Cyl X 90
全散光 = –1.00 D –0.50 D
全散光 = –1.50 D (负轴=逆规)
全散光 = –1.50 X 90
例 2:
角膜散光 = –1.00 D Cyl X 180
全散光 = +1.00 D –0.50 D
全散光 = +0.50 D (正轴 = 顺规)
全散光 = –0.50 X 180
尽管使用分组数据的许多研究者强烈支持这个等式（或有其它轻微改变），但是不能将该法则应用于个别的案例。 有人认为，与该法则（Neumueller，1930）相比，近视可能需要更多的散光度数和远视需要更少的散光度数，并且可以导致高达1.50 D的误差（Mote＆Fry，1939）。
所有这些法则在倾斜散光（定义为90°或180°±30°之外的轴）的情况下是不适用的，并且在散光既不是轴90°也不是180°（近似）的情况下，则必须采用与斜轴散光相关的计算。 当这种法则如此笼统时，这种方法很难证明是正确的。

## Slide 34: 散光: 测量
前表面曲率:
角膜曲率计
角膜成像术
计算机辅助角膜测绘系统
  角膜地形图
后表面曲率:
Purkinje-Sanson 成像系统
Notes: 12
12
角膜散光的测量
直接和拍摄（反射）测量技术可用于确定中央和周边角膜形状。

## Slide 35: 角膜地形图（计算机辅助测绘）
Notes: 计算机辅助测量角膜地形图系统 由于它具有类似角膜曲率计的精确度，广泛的覆盖范围以及全面的数据输出，角膜地形图已经取代了之前的所有仪器。 然而，它们的高初始成本和潜在的高运行成本使得在大多数科室中完全更换角膜曲率计还需要一段时间。 虽然这些工具是客观的，内置了各种安全性和有效性检查，但操作者的技术仍然可能是某些数据准确性的一个因素。

## Slide 36: 角膜后表面散光
Dunne 等人, 1991:
后表面中和了14%的前表面散光
先前假设:
后表面中和10% 的前表面散光
Notes: 12
12
后表面散光
在接触镜实践中通常不需要评估角膜后表面形状。 它很难测量，Purkinje-Sanson（PS）图像系统＃2只能捕捉到角膜反光的百分之一（Bennett，Rabbetts，1984）并且容易被遮蔽（Dunne，1992），还需要进行一些计算。没有可以定期测量角膜后表面的仪器。
Dunne等人的一项研究表明，通常认为大约10％的前角膜散光被后角膜中和。 （1991）显示减少了14％。 然而，Patel等人（1993）的数据从19-23岁的人眼中进行的计算表明，这个数字低至2.4％（使用他们公布的舍入数据为3.1％）。

## Slide 37: 散光: 测量
散光表和雾视 (盘和点)
裂隙片(子午线测定)
检影镜 (点状或带状, 球-球 或 球-柱 )
交叉圆柱镜
自动验光仪 / 自动角膜曲率计
Notes: 12
12
全散光测量方法: 主观
各种主观临床技术已经用于测量眼睛中存在的总散光量。目前的临床技术包括：
散光表和雾视。不同种的散光表用来确定散光眼度数及轴向。常用散光表包括钟表盘、扇形图、Raubitschek抛物线图和T-图。在测量散光时，目的是确认所需的柱镜量消除Sturm光锥。当完成上一步后，焦点需要通过球镜的加减重新移到视网膜上（对于未经调节的眼睛）以矫正任何剩余的近视或远视。通常雾视来控制屈光时的调节。
裂隙片。这是基于子午线-子午线（主子午线）、球面-球面的测量技术。 不透明试镜片中裂隙用于抵消几乎所有的其他子午线。 裂隙旋转到2个位置中的一个（在规则散光中相互垂直），这时有最清晰的图像。 对每条主子午线记录球镜度数，然后得到球柱处方。控制年轻患者的调节是个难题。
检影镜。

## Slide 38: 交叉圆柱镜
Notes: 交叉柱镜
交叉圆柱镜（The Jackson cross-cylinder） (相同度数但正负相反的圆柱体，彼此垂直) 原理是利用完全矫正总散光时，落于视网膜的最小弥散圆。 在其他情况下，使用交叉圆柱镜优点是无需全矫球镜。缺点是需要改变全矫球镜的度数（退柱镜度数的一半），使最小弥散圆保持或接近在视网膜上。

## Slide 39: 自动验光仪
Notes: 电脑验光
所有自动验光仪都能测得球镜和柱镜。
大多数自动验光仪都有角膜曲率计选项，通过比较球镜柱镜及其轴，可以帮助人们快速粗略地评估眼内散光。

## Slide 40: 残余散光: 定义
残余散光是将接触镜置于角膜上矫正现有屈光不正时出现的散光屈光不正。
除非另有说明，否则解释为“球面接触镜”
Mandell, 1988
Notes: 12
12
残余散光的定义
残余散光定义为当接触镜置于角膜上矫正现有屈光不正时未校正的散光屈光不正。 应注意，该定义中不包括接触镜的类型，（例如环曲面，球面，硬性或软性）。
因为接触镜的类型不包括在该定义中，所以应该被解释为球面接触镜。残余散光可以细分为生理性和诱发性残余散光。

## Slide 41: 残余散光: 生理性
未中和的角膜散光
角膜后表面散光
晶体散光
倾斜的晶状体
折射率异常
斜向像差
眼部屈光结构未重合
Notes: 12
12
生理性残留散光
生理性残余散光是眼屈光系统的残余散光成分，可归因于以下一种，一些，一个或全部（Mandell，1988之后）：
角膜散光仍未被泪液透镜中和
角膜后表面散光
前后CL表面散光
晶状体倾斜
眼睛屈光系统的折射率异常，尤其是晶体CL和角膜
眼睛的斜像差，特别是角膜，占眼睛屈光力的大约三分之二
眼睛屈光系统部分未对准，包括相对于视轴的中心凹位置
任何后极像变、斜变或中心异常，特别是中央凹或黄斑区域。

## Slide 42: 残余散光: 诱发
接触镜倾斜和/或偏离中心
接触镜的环曲面性和/或双环曲面性
接触镜错位(旋转和/或偏心)
接触镜的翘曲和/或皱褶
Notes: 12
12
诱发性残余散光
诱发性残余散光是由接触镜本身的存在进入接触镜-眼系统的残余散光。
可能的原因是（在Mandell，1988之后）：
倾斜或偏心的接触镜，特别是在透气性接触镜或高后顶焦度的接触镜中
接触镜的散光和双散光。 除了这些因素之外，还可以包括制造上的缺陷或不准确以及处方错误。
接触镜中散光轴与眼睛总散光轴的错位。 附录中有相关记录。
硬镜和软镜的翘曲或弯曲

## Slide 43: 残余散光: 计算
Rx: –2.00 / –1.00 x 180
Ks: 7.80 @ 180 (顺规) BOZR: 7.80 mm 7.60 @ 90
计算 泪液透镜 屈光力 (空气中):
前表面 (球面) = +43.08 +43.08
后表面 (水平) = –43.08 ~
后表面 (垂直) = ~ –44.21
PL & –1.13
\泪液透镜后顶焦度 = PL/–1.13 x 180
眼内散光 (Rx) = –1.00 x 180
残余散光 = –0.13 x 180
球面接触镜， 环曲面角膜，和散光处方
Notes: 12
12
残余散光:在环曲面角膜上的球面硬性接触镜 , 散光处方中屈光不正
在低到中度散光的情况下使用球面硬性接触镜通常（但不总是）能矫正散光。这是接触镜后泪膜（泪液CL）中和大约90％的角膜散光的结果，其被认为占总散光的大部分。泪液CL由接触镜的后表面向前塑形并且由角膜向后塑形。由于它们与角膜形状的一致性，这种泪液CL不存在于软镜中。
通过计算每条子午线在空气中泪液透镜的表面屈光力，可以计算出残余散光，然后将其与眼内散光进行比较。
例子: 眼内散光: –2.00 / -1.00 X 180
K值度数: 7.80 mm (43.27 D) @ 180 7.60 mm (44.41 D) @ 90
BOZR: 7.80 mm
BVP: –2.00 D Sph
1.使用BORZ计算在空气中泪液透镜前表面屈光力的大小：
泪液:前表面
FF Tears = +43.0769
使用K值计算泪液透镜后表面每条子午线屈光力的大小（在空气中）：
泪液: 后表面，垂直子午线
FBV Tears = –44.2105
泪液透镜屈光力:垂直
FV Tears = (前 + 后) 泪液CL屈光力
FV Tears = +43.0769 + (– 44.2105)
FV Tears = –1.1336 D
泪液: 后表面, 水平子午线
FBH Tears = –43.0769
FH Tears = (前 + 后) 泪液CL屈光力
FH Tears = +43.0769 + (– 43.0769)
FH Tears = Plano
泪液透镜BVP = Pl / –1.13 X 180
当与眼内散光相比时，可以看出泪液CL略微超过了所需的眼内散光（ - 1.00D）。 诱发的残余散光是眼内散光和泪液CL散光之间的差异。
残余散光 = –0.13 D Cyl X 180
（在所有这些例子中，可忽略泪膜厚度。由于所有屈光力<4.00 D），因此不需要矫正顶点距离的影响。
考虑散光眼上的球形透气性接触镜时，通常忽略残余散光（约10％）。
注意：在原始ICLC的3.8章节中讨论了散光角膜和球面或散光表现为眼部散光的残余散光问题。

## Slide 44: 残余散光: 根据K值计算
Rx: –3.00/–1.00 x 180
Ks: 43.00 @ 180 45.00 @ 90
∆K = –2.00 x 180
残余散光 = 总散光 – 角膜散光
（残余散光计算） = –1.00 x 180 – (–2.00 x 180)
= +1.00 x 180 (or –1.00 x 90)
Notes: 12
12
使用K值计算残余散光(CRA)
基于n = 1.3375的角膜折射率估计角膜屈光力，相当准确计算角膜散光量（实际89.36％，Ks估计89.76％），矫正硬性接触镜下的泪液透镜。
例子:
框架眼镜处方:–3.00 / –1.00 X 180
总眼内散光 = –1.00 X 180
Ks: 43.00 @ 180 / 45.00 @ 90
角膜散光 = –2.00 X 180
残余散光 = 全散光 – 角膜散光
CRA = –1.00 X 180 – (–2.00 X 180)
= +1.00 X 180 (or –1.00 X 90)

## Slide 45: 残余散光: 计算 vs 测量
接触镜偏心或倾斜
环曲面接触镜离轴
接触镜翘曲
角膜塑形和眼睑压力
不准确的处方
Notes: 12
12
残余散光 (RA): 计算与测量
残余散光的计算（CRA）可能不同于残余散光的测量结果(MRA)，原因如下：
偏心或倾斜的接触镜散光，特别是如果CL具有高散光
错位环曲面接触镜残余散光。 散光是来自接触镜和眼睛斜轴散光的总和
逆规或顺规角膜散光可发生接触镜弯曲和翘曲，特别是薄的硬性接触镜
通过眼睑压力进行角膜成型
不准确的屈光或角膜曲率测量。
倾斜的入射光可以显着增加残余散光，例如：对视轴（水平面）的5°倾斜能够诱导0.50D 逆规散光（Mandell，1988）。 虽然在计算残余散光时通常不包括斜轴散光，但它可能会影响测量结果。
Sarver（1969）计算出PMMA CLs（n = 408）的残余散光为-0.51 X 90±30°，但测得残余散光仅为-0.23 X90±30°。

## Slide 46: 残余散光: 透气性接触镜翘曲
处方: –3.00/–1.00 x 180
Ks: 43.00 @ 180 45.00 @ 90 (∆K = –2.00 x 180)
如果GP接触镜翘曲 & 例如散光大小为 +1.00 x 180 ,
然后…
残余散光 = 眼内散光 – ( 角膜散光 + 弯曲 )
= –1.00 x 180 – ([–2.00 x 180] +[+1.00 x 180])
= 0
Notes: 12
12
例子: 散光 & 接触镜弯曲
眼镜散光: –1.00 X 180 (全散光)
K 读数 (n = 1.3375):
43.00 D @ 180 45.00 D @ 90
角膜散光: –2.00 X 180
如果接触镜弯曲, 有 +1.00 X 180 散光，泪液透镜不会只矫正–1.00 X 180 (–2.00 + {+1.00})
残余散光:
= 眼总散光 – (角膜散光. + 弯曲散光.)
= –1.00 X 180 – ({–2.00 X 180} + {+1.00 X 180})
= 0 (i.e. 接触镜弯曲是有益的)
临床上，以下规则适用于硬性接触镜：
如果角膜散光>总散光并且两者都是顺规，则接触镜弯曲将降低残余散光量。
如果接触镜弯曲的量等于角膜散光和总散光之差，并且两个散光具有相同的方向，则不会留下残余散光。
（曼德尔之后，1988年）
在科室中，FSK读数（在原接触镜的前表面上进行的角膜测定法）将显示CL弯曲的程度（如果有的话）。
在原ICLC的2.5章节中更全面地讲述了硬性接触镜弯曲。
软镜弯曲是个有争议的话题，仍然没有得到很好的理解。 在度数较高的接触镜中，效果会影响球镜和柱镜度。 关于“模型”没有一致的意见解释经验得出的数据，特别是对于环曲面CL。 临床上，可以发现正度数的显着下降以及柱镜度的变化（参见Holden等人1976）。

## Slide 47: 散光
环曲面软性接触镜
Notes: 12
12
环曲面软镜：种类&设计
20世纪50年代由Wichterle＆Lim开发的pHEMA（聚羟乙基甲基丙烯酸酯）最终导致了对所有类型接触镜的需求上升。对于无法（或不愿意）佩戴硬性接触镜的患者，软镜的出现是一个机会。其他人被“软性”接触镜的概念所吸引，甚至使用“软”这个词带来了更广泛接受的产品承诺。由于广泛接受软镜，所有类型接触镜的使用率达到前所未有的水平。在短时间内，软镜主导了大多数世界市场。
市场规模的扩大也刺激了制造技术的发展，导致制造出的软镜可以矫正散光。就其本质而言，软镜更贴合眼睛表面。作为直接结果，任何角膜表面的散光导致软镜复位。这可能致使相当大量的诱发残余散光。
Stimson在1950年引入了用环曲面PMMA接触镜矫正散光的概念。在硬性接触镜中，散光矫正泪液CL的可能很大。
对于软镜，实际上不存在泪液透镜。因此，拟合和光学考虑因素与硬镜不同。然而，与透气性接触镜一样，稳定性和参数对拟合动力学的影响是环曲面软镜的主要考虑因素。
本课件的目的是讨论环曲面软镜的各种设计。设计对环曲面软镜拟合的影响将在原ICLC的3.6章节中讨论。

## Slide 48: 环曲面接触镜: 注意事项
两条互相垂直的径线有不同的度数
为了稳定性有不同的方法和设计
Notes: 12
12
环曲面接触镜设计原理
所有环曲面CL设计的基本原则是完全矫正每条主子午线。 这可以抵消主子午线屈光不正，并将来自所有子午线的光带聚焦到视网膜的一点上。
主子午线屈光度的变化影响接触镜在眼睛上的稳定性变化。 由于接触镜设计和后顶点焦度，“On-eye”接触镜动态评估和稳定性受重力、眼睑压力、泪液透镜和厚度差异的影响。

## Slide 49: 环曲面软镜
:：目标-所有径线聚焦在视网膜上
复性近视散光 CMA
处方: – 1.00 DS / – 2.00 DC x 180
-1.00
-3.00
参考点
接触镜矫正的分解图
Notes: 12
12
矫正散光: 目的
为了获得最佳视力，环曲面软镜子午线的轴位必须在眼中保持正确的位置。 在生理上，接触镜要有适当的移动度。 极少数情况下，要保持特定方向的同时运动的要求，这尤其具有挑战性。

## Slide 50: 环曲面接触镜: 设计要素
表面设计 (可以制造出?)
稳定方法
参考标记 (种类 & 位置)
接触镜厚度变化:
  由于处方
  由于接触镜设计
  制造工艺不同
含水量
Notes: 12
12

## Slide 51: 环曲面软镜: 制造工艺
压接 ( 环曲面形状) & 然后车床加工 (球面)
  -真正环曲面车床 (环曲面形状是机器加工的)
模具 (两边)
模具 (主体 & 一面) & 然后车削
旋转成形 (完成接触镜)
旋转成形 (主体 & 前表面) & 然后车削
Notes: 12
12
环曲面软镜制作工艺
环曲面软镜使用以下一种或多种方法制造：
压接和车床加工
环曲面加工。作为替代方案，接触镜的前表面或后表面可以使用“飞刀”加工，通过将旋转切刀应用于旋转接触镜按钮来创建环曲面前表面。
成型。使用一对匹配的模具（一个凹模，一个凸模），其中只有一个有正确的环曲面。在模具互相配合并压紧在一起后，中间的空间充满液体单体并固化（通常借助于紫外线）。在分离模具之后，成品接触镜进入二次制造（如果有的话）并最终水合、包装。
组合：成型或旋压铸造和车削。旋转铸造可用于制造接触镜的前表面球面和“主体”，使其成为环曲面。然后使用环曲面发生器（特殊车床）生产具有正确屈光度和轴位的后表面环曲面，同时接触镜半成品仍然在原始模具中。

## Slide 52: 环曲面接触镜: 表面设计
在接触镜纽扣上使用完全相反的压接压力产生表面的环曲面
压力
压力
接触镜纽扣 (未加工接触镜)
Notes: 12
12
压接 & 车削
普通车削技术用以矫正主子午线的屈光力。
干凝胶（完全脱水）按钮通过特殊夹头中的径向对置的压力进行压接。 当表面被车削时，产生球形表面。 一旦压接压力释放，表面将是环曲面。 压接压力和压力点的位置控制所得柱镜的大小和方向。

## Slide 53: 前表面环曲面生成器 (飞刀)
rB = 旋转刀的半径 CL 纽扣
rC = 工具路径半径横切刀具
旋转接触镜纽扣
rB & rC 决定主径线的半径
按钮路径
发动机
切割路径
横切刀具
横切刀的轴
rC
rB
.
Notes: 12
12
环曲面加工 作为替代方案，接触镜的前表面或后表面可以使用“飞刀”加工，通过将旋转切刀应用于旋转接触镜按钮来创建环曲面前表面。
前环曲面发生器在幻灯片中示出。

## Slide 54: 接触镜模压法
液态单体加入凹模
就地覆盖凸模形成镜片
单体聚合
模具分离后，成品CL从模具中取出
紫外线辐射
紫外光源
分配器
CL 单体
Notes: 12
12
铸塑成型
使用一对匹配的模具（一个凹模，一个凸模），其中只有一个有正确的环曲面。在模具互相配合并压紧在一起后，中间的空间充满液体单体并固化（通常借助于紫外线）。在分离模具之后，二次制造成品接触镜（如果有的话）并最终水合、包装。

## Slide 55: 接触镜旋转成型过程
液体单体
加入模具
单体在旋转
模具中聚合
完成 CL
切边工具
紫外线辐射
紫外光源
Notes: 12
12

## Slide 56: 环曲面表面的设计
前表面环曲面
后表面环曲面
双环曲面 (罕有)
Notes: 12
12
环曲面软镜表面设计
可以在接触镜的前表面、后表面或两个表面上制造柱镜度数。 出于方便制造和控制质量的原因，软镜传统上不是以Lottery形式制造的。 为了制造双环曲面接触镜，不仅需要控制2个环曲面，而且还要严格控制彼此的方向和中心。
无论接触镜的设计如何，当角膜为环曲面时，所有环曲面软镜（以及所有球面接触镜）都会在原位。 这是由于接触镜与眼前节的地形图，特别是角膜的一致性。

## Slide 57: 复性近视散光 (CMA)
例子: 处方: –2.00 DS / –3.00 DC x 180
F'1
F'2
光轴
屈光力径线
轴的径线
Notes: 12
12
环曲面软镜表面设计: 例子
用于矫正复性近视散光（CMA）的前表面和后表面环曲面的参数可以如下计算：
主观处方
–2.00 / –3.00 X 180（所有处方都以负柱的形式书写和处理） nSCL = 1.43
tc = 0.15 mm
在以下幻灯片中可能进行了讨论。

## Slide 58: 前表面环曲面接触镜设计
180
Rx: –2.00 / –3.00 x 180
球面 BOZR
90
前表面
(+47.00)
(+44.00)
90
后表面
180
(–49.00)
(–49.00)
90
BVP
180
–2.00
–5.00

n = 1.43
tc = 0.15
+
Notes: 12
12
前表面环曲面:
BOZR = 8.70 mm
后顶点焦度(BVPs):
–2.00 @ 180, –5.00 @ 90
在制造时（在小瓶中），前环曲面软镜具有球面后表面和环曲面前表面。
FOZR @ 180 = 9.11 mm
FOZR @ 90 = 9.72 mm

## Slide 59: 后表面环曲面接触镜设计
Rx: –2.00 / –3.00 x 180
球面 FOZR
90
前表面
180
(+48.00)
(+48.00)
90
后表面
180
(–50.00)
(–53.00)
90
BVP
180
–2.00
–5.00
n = 1.43
tc = 0.15

+
Notes: 12
12
后表面环曲面:
后环曲面软镜的前表面是球面，后表面是环曲面。
FOZR = 9.00
计算出:
BOZR–2.00 D = 8.60 mm
BOZR–5.00 D = 8.11 mm
如果要矫正任何残余散光，显然在FST的前表面或BST的后表面上矫正柱镜度数。

## Slide 60: 环曲面接触镜
良好的视力需要稳定的散光轴定位
(这说明没有不当的旋转活动但有正常的接触镜活动)
Notes: 12
12

## Slide 61: 环曲面接触镜: 稳定的方法
三棱镜稳定法
截断法
周边稳定法
双削薄法
反转棱镜法
Notes: 12
12
环曲面软镜稳定技术
散光的矫正依赖于通过矫正每条主子午线将散光聚焦到视网膜上一点的原理。
对于眼镜镜片，是通过具有固定位置和方向的镜片来完成的。然而，一般而言，虽然接触镜具有相当明确的定义位置（大约以角膜为中心和有限的移动量），但它们不具有固定的矫正方向。对于环曲面软镜，像散轴必须稳定，并与眼睛像散轴对齐，以拥有良好的视觉效果。因此，必须将环曲面稳定技术列入接触镜设计中。
使用以下稳定技术：
棱镜稳定法 例子: Hydrasoft Toric XW™
CooperVision Preference™
B&L Optima Toric™,
截边法 例子: Hydroflex TS™
周边垂重法 例子: Sof-Form 55 Toric™.
薄区法 例子: Torisoft™ Westhin Toric™, Weicon-T™.
反转棱镜法 例子: Hydron RP Toric™
可以说，当总散光在很大程度上或完全来源角膜时，背面环曲面设计本身就构成了稳定技术。但是，角膜环曲面量小意味着稳定性差。

## Slide 62: 环曲面接触镜设计: 目的
接触镜轴定位的最佳可预测性
使接触镜轴的定位不依赖于处方
最大化接触镜的生理性能
Notes: 12
12

## Slide 63
Stabilization Techniques 稳定技术
Notes: 12
12
Stabilization Techniques: The watermelon seed principle.
If a fresh, wet, fruit seed (e.g. watermelon) is squeezed between the thumb & forefinger, it is expelled rapidly from the convergent (v-shaped) space between the fingers. Expulsion is a direct result of one of the 2 force vectors of the pressure applied by each finger to the seed’s tapered surface. One vector attempts to compress the seed, the other attempts to expel the seed. Expulsion is facilitated (lubricated) by the ‘slippery’ moist surface of the seed.
The CL analogy to the watermelon seed is the tapered CL edge, especially the taper created by either prism-ballast or double slab-off design features incorporated in toric CLs.
The tears provide lubrication & the lid tonus provides the ‘squeeze’ pressure attempting to expel the CL from under both lids.

## Slide 64: 环曲面稳定法: 在接触镜上眼睑压力
UPPER >> LOWER
上睑>下睑
Cornea
接触镜周边&接触镜边缘
LID FORCE
COMPRESSION压力
Eyelid (Static)
眼睑（静止）
EXPULSION
Notes: 12
12
Stabilization Techniques: General Upper & Lower Lid Forces Acting on the CL Periphery
Regardless of the CL type (rigid, soft, spherical, or toric) the lids & lid forces (static & dynamic) hold CLs ‘captive’ in the interpalpebral space. Lid movement will attempt to move the CL in the same direction as itself. This is assisted by the viscosity of the pre-CL tear film & counteracted by the post-CL tear film, the viscoelastic properties of a SCL, & surface tension forces at the exposed CL edges. Gravity & the inertia of CL & tear fluid, play relatively insignificant rôles.
In the case of toric CLs, CL movement tends to be rotationally stable about the vertical, or near vertical axis. While partly due to the direction of lid forces & blink action (dealt with later in this lecture), some of this stability is due to the thickness differences introduced by the stabilization systems incorporated in such CLs. Any attempt by the CL to rotate in either direction will result in thicker zones of the CL being forced under either lid. This is resisted by the lids. Some rotational resistance is also provided by tear film viscosity.
Compression forces applied to the CL have little effect on CL thickness but play a significant rôle in effecting CL conformance to the topography of the anterior eye. Such conformance occurs progressively over a short time period & requires > one blink.
The forces applied by the upper lid are much > than those of the lower lid. The interpalpebral aperture, lid tonus, & TD of the CL are also relevant.
无论是软性，硬性，球形，环曲面的CL,眼睑及眼睑压力都能将CL固定在眼睑之间。眼睑的活动可使镜片随其向相同方向移动。这是CL前泪膜的黏液层和Cl后互相作用，以及SCL的弹性，以及在暴露的CL边缘处的表面张力共同起作用。重力和液体和CL移动的惯性下，发挥着相对较小地作用。toric CLs，倾向于在垂直或垂直轴附近旋转运动。

## Slide 65: 环曲面稳定法: 三棱镜稳定法
1 to 1.5 D 底向下
通过棱镜产生的镜片厚度不同来达到稳定
↓ 接触镜透氧性
接触镜与眼睑相互作用的不适感
Notes: 12
12
Toric SCL Stabilization Techniques: Prism-Ballast 棱镜稳定法
In its simplest form, this CL design incorporates a base-down prism & relies on lid forces (mainly upper lid forces) acting on the thickness differences （在这种简单模式下，镜片设计利用了底朝下的三棱镜和眼睑压力，特别是上眼睑）← by the base-down prism (thickness taper) to orient the CL on the eye (see the watermelon seed principle).通过三棱镜，产生了西瓜子原理 Base-down prism of 1 to 1.5∆ (prism dioptres) is used. While this ↑ the thickness of the CL inferiorly, all edges, especially the edge at 6 o’clock are thinned in the interests of comfort & physiology这样，CL镜片下方厚度，特别是6点钟方向，为了舒适和生理方面变薄. The disadvantages of this design include:Vertical prismatic imbalance can be induced by the use of a prism-ballasted CL in one eye only. In most cases this seems to be less of a problem than theory would suggest & it is unusual for a spherical CL with similar prism to be prescribed for the other eye
Reduced O2 transmissibility in the areas of greater thickness.（镜片厚度增加的区域透氧性下降）
Discomfort along the lower lid margin caused by the ↑ thickness of the prism base &/or inadequate chamfering of the CL profile inferiorly.（下方因棱镜增加的厚度造成下睑缘的不适）

## Slide 66: 环曲面稳定法: 三棱镜稳定法
BOZD
Notes: 12
12

## Slide 67: 三棱镜稳定法: 先进设计
Notes: Purevision 2 Toric Advanced design
Prism-ballasting stabilizing geometry -- ↑ thickness from apex to base of a CL offers excellent axis stabilization
Refined optic zone -- anterior & posterior optic zone diameters are adjusted to ↓ variations in thickness  optimal stability
360° comfort chamfer -- ↓ CL mass for ↑ rotational stability
Balanced vertical thickness profile -- uniform mid-peripheral thickness at apex, center, & base of optic zone ↑ rotational stability
Unique bicurve posterior design -- flatter center & steep periphery for optimum centration & visual acuity
Rounded edges --  comfort & optimal movement over conjunctival tissue

## Slide 68: 环曲面软性稳定性: 截断稳定法
与下眼睑边缘对齐的截断可以→一部分CL的稳定
截断可以  一定程度的不舒适
截断法并不总是成功
需要更多的病人受访
目前很少应用
Notes: 12
12
Toric SCL Stabilization Techniques: Truncation
A prism-ballasted toric CL can be truncated inferiorly along a chord 0.5 to 1.5 mm from the 6 o’clock position. In theory, the truncation is shaped to align with the lower lid margin thereby ↑ the lid-CL interaction & adding to the forces orienting the CL correctly.
In practice this does not always happen because the truncation alters the thickness profiles & differentials. This is especially true in cases of oblique astigmatism & an entirely new orientation can result with the truncation grossly misaligned with the lower lid margin. It is not considered a current technique but can be employed as a last resort.
Truncation’s disadvantages include:
The truncated edge/s, even when refinished, may be a source of discomfort. Especially for the inexperienced, truncating a CL may prove to be an expensive, frustrating, & ultimately unsuccessful process
More patient visits may be required
Manufacturing & finishing truncated CLs is more difficult. Truncation is often done on a returned CL as a last resort. Secondary manufacture of a hydrated hydrogel CL is difficult & not particularly reproducible. Further, the return of worn CLs to a manufacturer is undesirable from a microbiological point of view.

## Slide 69: 环曲面软性接触镜稳定法: 截断稳定法
BOZD
Notes: 12
12

## Slide 70: 环曲面软性接触镜稳定法: Peri-Ballast 周边稳定法
负镜载体转换为底向下的棱镜效应
采用厚度∆s作为稳定因素
由于镜片下半部分较厚会造成接触镜与睑缘之间的相互作用而引起不舒适
镜片较厚部分的透氧性下降
Notes: 12
12
Toric SCL Stabilization Techniques: Peri-Ballast
This technique starts with a minus carrier design. To create a prism base-down effect, the superior carrier is slabbed-off or chamfered superiorly to ↓ its thickness & influence. This process allows the CL periphery to position comfortably under the lids. The advantage of this technique is that it limits the prism to the areas outside the optic zone. Disadvantages are similar to prism-ballasted designs, i.e.:
↓ O2 transmissibility in the areas of greater thickness.
↓ comfort along the lower lid margin due to the ↑ thickness of the minus carrier inferiorly.
该技术起源于负镜载体设计。为了在镜片下部产生一个周边三棱镜，上部载体被削除或将厚度斜切。此过程使镜片周边舒适的固定于眼睑下。该技术的优点是可使三棱镜位于光学区外。缺点与三棱镜稳定法类似：镜片较厚 区域的透氧性较差，随着上方负镜载体 厚度的增加，下睑缘的舒适性下降

## Slide 71: 环曲面软性接触镜稳定法: Peri-Ballast 周边稳定法
上方越薄，下方越厚
设计原理类似于三棱镜稳定法
与球性CL整体厚度相似
光学区的无三棱镜
Notes: 12
12

## Slide 72: 环曲面软性接触镜稳定法: Peri-Ballast周边稳定法
Notes: 12
12

## Slide 73: 先进的设计修改: Peri-Ballast周边稳定法
Notes: PRECISION BALANCE 8|4™ CL Design
Peri-ballast adopts similar concept as prism-ballast designs. The CL has a high minus power lenticular carrier with superior portion of the CL edge thinned to  a prism-like rotational stabilization effect. The advantages of this design over prism-ballast design are the prism-free optical portion allowing thinner CL profile centrally enhancing O2 transmissibility (Edrington, 2011).
An example of a CL that uses a similar design to peri-ballast is Alcon’s Air Optix for Astigmatism that uses its own precision Balance 8/4 design.
optometry.catherinecaregroup.com/method-of-stabilization
周边稳定法采用与棱镜稳定法类似的设计理念。镜片的高负镜载体被削除，起到与三棱镜旋转相似的稳定作用。该设计的优点使光学区的三棱镜消除，从而减小了镜片的中心厚度，提高了透氧性

## Slide 74: Toric SCL Stabilization: Double Slab-Off 双边削薄法
Better comfort ← ↓ CL thickness
CL厚度减少→舒适性更好
Notes: 12
12
Toric SCL Stabilization Techniques: Double Slab-Off (DSO)
This CL design originated from Fanti of Germany & was announced in 1974. Other terms used in association with this CL are thin zones & dynamic stabilization. This design, perhaps more than any other toric CL design, confirms the dominant rôle of lid forces in CL orientation control, as opposed to the insignificant rôle of gravity. This design has no CL region which is obviously heavier than any other, yet rotational stability can be attained. Killpatrick (1983) & Hanks (1983) conducted research to confirm that gravity was an insignificant factor in toric CL orientation by observing prism-ballasted toric SCLs in patients while they were inverted (standing on their heads). The CLs behaved in the same way when the wearer was standing normally & did not relocate under the influence of gravity. Their observations led to the conclusion that lid interaction & thickness profile are the major influencing factors in the stabilization of the orientation of toric SCLs. The double slab-off design (DSO) relies on these principles only. More recently, Young (2007 CLSpectrum Jan page 39-) has shown a small weight factor in the locational behaviour of some toric SCLs.

## Slide 75: 环曲面软性接触镜稳定法: Double Slab-Off双削薄镜片
上方薄区域或下方薄区域
眼睑压力(上 & 下)维持定位
接触镜整体更薄
接触镜是对称的
低球，顺规散光会显示转动减少的稳定
Notes: 12
12
DSO
Because the design has thin zones superiorly & inferiorly, & is prismless & symmetrical, the CLs are thinner than the alternatives. The interaction of the thin zones (upper & lower) with the lids (especially the upper lid) positions & stabilizes the CL on the eye & gave rise to the term dynamic stabilization. Although a popular technique, it is not without disadvantages:
Lid tension (lid tonus) is an individual variable & CL fit may vary from patient to patient
DSO toric CLs may not be as reliable in patients with loose lids. Generally, because of the reliance on lid interaction, DSO CLs need to be fitted with a larger TD to guarantee satisfactory performance in a majority of wearers.
A study by Castellano et al. (1990) showed that hyperopes, low myopes, & with-the-rule astigmats showed greater rotational instability with DSO toric SCLs.
因为该种设计的镜片上下部分厚度薄，没有棱镜，具有对称性，因此此类设计镜片比其他类别的更薄。镜片与上下眼睑的作用可使镜片位置稳定。尽管该技术流行，它也有缺点。眼睑压力因人而异，因此镜片配试也因人而异。眼睑松弛者，效果不佳。一般说来，该设计的稳定性依赖于与眼睑之间的作用，因此加大镜片之间可提高配戴者的满意度

## Slide 76: 环曲面软性接触镜稳定法: Double Slab-Off双削薄镜片
Notes: 12
12

## Slide 77: 先进的改良设计: Double Slab-Off 双削薄镜片
Notes: Optimized ballast design (optimized CL geometry) has a wide ballast area encircling the optic zone & a constant horizontal thickness to ↑ stability.优化的稳定法设计（优化的CL几何）：环绕光学区有一个大的稳定区＆一个水平方向恒定的厚度
Designed to remain constant across all powers (0.75 Cyl to 2.25 DCyl) thus making the CLs reproducibility more consistent & predictable.
设计上保持屈光度维持在0.75 Cyl to 2.25 Dcyl，这可是Cl的生产更具一致性和可预测性

## Slide 78: 先进的改良设计: 双削薄镜片(J&J)
Notes: DSO
Accelerated stabilization design (ASD) is the latest design that was created with the understanding of the eye dynamics & application of advanced manufacturing techniques (Resnick, 2006). It has 4 stability zones & uses the force of the blink to stabilize the CL with advantages of ↓ variable vision & blur (Hickson-Curran & Rocher, 2006). ASD is designed such that, when the CL is correctly aligned, there is minimal destabilizing interaction with the lid & maximum lid interaction happens only when the CL is misaligned (Sulley, 2009). The upper & lower lid forces therefore continually orientate & stabilize the CL to return it to its correctly orientated position.
This design is used in all Johnson & Johnson CLs for astigmatism such as 1 Day Acuvue Moist for Astigmatism, Acuvue Oasys for Astigmatism.
optometry.catherinecaregroup.com/method-of-stabilisation

## Slide 79: 环曲面软性接触镜稳定法: Reverse Prism反转棱镜法
Top 'flange'
(no cylinder, no prism)
上方边缘 （无柱镜，无棱镜）
Base-Down prism底向下棱镜
Base-Up prism底向上棱镜
Reference marks
参考标记
Prismless optic zone
Intersection of the bases of the B-Dn & B-Up prisms
底向上和底向下棱镜相交
Notes: 12
12
Toric SCL Stabilization Techniques: Reverse Prism Designs
This design is an evolutionary & logical follow-on from true prism-ballast designs. Because of the CL thickness inherent in the incorporation of prism, & the resultant need to chamfer the inferior CL edge in the interests of comfort, it was logical to incorporate both prism (base-down) & the inferior chamfer (base-up) into an integrated design which should be both thinner & more comfortable. The base-to-base line is located below the geometric centre of the CL in deference to the greater rôle the upper lid plays in CL orientation. This design, which is now common, has been further evolved & now usually has the cylindrical component limited to the optical zone which is prismless, & flanges or lenticulation zones superiorly in the interests of CL thinness.

## Slide 80: 环曲面软性接触镜: Reference Marks参考标记
Reference marks (scribe lines/marks) are used to assess CL orientation in situ
参考标记(刻划线/标记)用于评估CL在原位的方向
Notes: 12
12
Toric SCL Reference Marks
When fitting toric SCLs, it is essential to know where, & how reliably, the CL is orienting on the eye.
If a CL, whether a prescription CL or a trial CL, is to form the basis of a CL order, its orientation must be measured accurately. This can only be done by observing some reference point(s) or mark(s) on the CL. Traditionally, manufacturers have provided special markings for just this purpose. They are usually located a short distance in from the CL edge at either 6 o’clock, 3 & 9 o’clock or in all 3 positions on some CLs. The advantage of a horizontal location is that the eyelids do not have to be disturbed to observe the CL’s orientational behavior. The need to disturb the lids to observe markings at 6 o’clock is not only inconvenient but such a perturbation can invalidate the assessment because a locating force, albeit not the most significant, is removed in so doing.
CL scribe lines do not indicate cylinder axis, but rather show how the CL is orienting on the eye & allow an assessment of the degree of rotation to be made. It facilitates modification of cylinder axis. Different companies has the CL scribe lines placed at different locations & different angular separations on the CL.

## Slide 81: 在6点和12位置的垂线
Notes: Vertical lines in the 6 & 12 o’clock positions:
Johnson & Johnson - 1 Day Acuvue Moist for Astigmatism - Acuvue Oasys for Astigmatism - Acuvue Advance for Astigmatism

## Slide 82: 单条垂线@ 接触镜底部: 6 点钟位置

## Slide 83: 水平方向点状线 @ 3点和9点位置
Notes: 在三点和九点位置的隐形虚线：
爱尔康:天天抛散光隐形眼镜

## Slide 84: 3, 6, & 9 点位置: 6 点线更粗
......
Notes: 水平和垂直线在3、6、9点位置的组合，在6点的位置更厚的刻痕：
视康: 舒适氧散光隐形眼镜

## Slide 85: 3 条线围绕6点钟: 间隔30 °
Notes: 在6点钟位置（30度分离）3行：
博士伦 - 纯视散光 -里程散光 - 清朗散光

## Slide 86: 3条线围绕6点钟: 间隔15 °
Notes: 在6点位置（间隔15°）有3条线

## Slide 87: 环曲面软性接触镜: 厚度差异
中心厚度 (tC)
vs
平均&/or 局部厚度
Notes: 12
12
环曲面软镜的厚度差异： 环曲面镜片显示出显著的区域和经线厚度差异← 子午线屈光力的差异和子午线屈光方向的差异。在设计上，环曲面 CLs与球形CLs相比，有更大的厚度，以及更大范围的厚度。与环曲面镜片有关的CL厚度通常是几何中心厚度，可能会产生误导。比所引用的数字更大的厚度可能存在，许多外围区域可能更薄。制造商应该提供更具体的厚度数据 。1985年的一项研究结果表明，Wechsler基于一个CL重量主张使用平均厚度。这一建议没有得到结果，可能是由于计算这样一个数字的困难。

## Slide 88: 环曲面软性接触镜: 厚度差异 – 影响
镜片配适
氧气传递 (局部 & 平均)
角膜机械性和生理性的变化∆s (↑厚度  ↑∆)
Notes: 12
12
厚度差异：
可以从以下几个方面来考虑不同厚度变化的影响：
配适
氧气交换
角膜物理和生理的改变

## Slide 89: 环曲面软性接触镜: 厚度差异 – 配适影响
镜片的定位是依赖厚度差异的
厚度不同←取决于镜片的设计和处方因素
Harris & Chu (1972)
Notes: 12
12
环曲面软镜厚度变化对配适的影响 从上述的大部分情况看，环曲面软镜的配适取决于镜片-眼睑相互作用、CL厚度剖面和厚度差异。 然而，经线厚度差异与稳定技术（s）之间的相互作用对配适和定位都有重要意义。稍后将在本单元中详细介绍这一内容。

## Slide 90: 环曲面软性接触镜: 厚度差异 – O2 影响
厚度改变∆s  Dk/t 改变(厚度的变化是显著的)
厚度差异的增加表明氧气从镜片一个区域到另一个区域的传递率下降
Harris & Chu (1972)
Notes: 12
12
环曲面的镜片厚度变化
氧传导率
在更大的CL厚度范围内的角膜妥协是由机械刺激、缺氧引起的，或者两者都是，氧气的剥夺的影响不能被过分强调。 随着厚度增加，氧气传递减少是不可避免的。

## Slide 91: 环曲面软性接触镜: 厚度差异 – 局部的 O2
Eghbali et al. (1996)
6 mm 12  2 x 10-9
3 mm 13  4 x 10-9
0 mm 8  4 x 10-9
3 mm 6  1 x 10-9
6 mm 4  2 x 10-9
氧气传递率测量
Notes: 12
12
Eghbali等人（1996年）研究了在上、中和下区域有下加棱镜的镜片在氧气传输水平上的差异。他们的数据总结如下：
上（从中心6毫米） 12 ± 2 x 10-9
上（从中心3毫米） 13 ± 4 x 10-9
中心: 8 ± 4 x 10-9
下（从3毫米从中心） 6 ± 1 x 10-9
下（从6毫米从中心） 4 ± 2 x 10-9
备注: 此外，还研究了双板的设计和球形CLs对比，并在垂直子午线上显示了很小的差异。

## Slide 92: 环曲面软镜: 厚度变化-平均厚度
镜片平均厚度是评估DK/t的较好指标
顺规环曲面软性接触镜的平均厚度比逆规棱镜稳定法设计的环曲面软性接触镜更小
Weschsler (1985)
Notes: 12
12
Wechsler的发现（1985）指出平均厚度在评估氧传导性时可能优于中心厚度.
使用棱镜稳定法的环曲面CL相对于未使用该法则的环曲面CL的平均厚度更小，原因在这一单元会被提到。

## Slide 93: 环曲面软镜: 厚度变化
棱镜稳定法有更好的:
  厚度变化
  镜片质量
  局部角膜压力@棱镜基底方向
这 :
  中央, 颞侧, 下方角膜厚度增加
  角膜代偿最大@下方角膜缘
Notes: 12
12
CL厚度变化：对机械性和生理性角膜变化的影响
Soni 等(1979) 研究了角膜中央，鼻腔，颞叶，上部和下部区域厚度的变化。他们证实，当使用其他设计而不是棱镜稳定法时，佩戴一整天后，在角膜中央，颞侧和下方都出现了明显的厚度变化。具有临床意义的证据表明，在佩戴棱镜稳定设计的CL时角膜下缘处会受损，尤其是在高负Rx时。Westin等人在1089年报道，1989年Westin等人报道，对于垂直方向力量强的眼睛来讲，血管化的现象更明显。

## Slide 94: 环曲面软镜: 脱水 – 含水量变化
有关环曲面软性接触镜脱水的文献资料很少
即使在高湿度下，低于10%的含水量也是有可能的 （Andrasko & Schloessler, 1980; Masnick & Holden, 1972）
关于低湿度的影响的数据相互矛盾 （Efron & Brennan, 1987, Williams et al., 1992）
Notes: 12
12
环曲面软镜的含水量
已经使用了几种测量SCL水含量的方法，例如， 差示扫描量热法和热重分析法。
Atago CL-1软性隐形眼镜验光仪由Efron＆Brennan在1985年发明，作为验证SCL水含量的简单临床装置。
脱水:
虽然一些研究人员已经研究过软镜的脱水，但环曲面软镜的相关文献记录还是很。只能从现有的球面软镜中得出一些一般结论。
湿度和温度的变化会影响SCL内的含水量，通常，患者反应的CL含水量降低表现为几小时佩戴后以及在相对湿度低时感受到的“干燥”感。 然而，这些症状可能与脱水无关（Pritchard＆Fonn，1995）。 Andrasko＆Schoessler（1980）报道，即使在相对湿度较高的条件下，CL佩戴30分钟后，约有10％的CL水合作用也会消失。 Masnick＆Holden（1972）通过观察中等含水量接触镜在相对湿度为60％至80％环境中的情况时也发现这一点。
尽管Efron和Brennan（1987）没有发现与温度或湿度的关系，但Williams等人发现了一些主观症状（1992年未发表），而在温度恒定为24°C、湿度30-40％时，（佩戴55％含水量、厚度0.06或0.1mm的CL时）角膜受损的客观迹象很少。
可以从这些发现中推断出，各种其他因素可能影响CL佩戴期间SCL的脱水和舒适性，并且问题比最初想象的更复杂。

## Slide 95
环曲面软性接触镜的验配
Notes: 12
12

## Slide 96
矫正散光
球面软性接触镜不能掩饰的角膜散光
GP CLs  残余散光
GP CLs  不舒适
环曲面软性接触镜: 使用原因
Notes: 12
12
为什么使用SCLs?
不像RGP，普通的球面软镜不能矫正角膜散光，而是更符合角膜的形状，Bernstein等发现（1991）在佩戴SCL时的残余散光与原始的散光度数之间有高度的相关性。因此，如果我们希望用SCL矫正散光，必须使用环曲面CL。
如果散光是晶体散光或部分非角膜散光，则与环曲面或球形GP CL相比，用环曲面SCL更容易矫正。
对于一些由于感觉不适而不能佩戴GP CLs的患者来讲，就可以使用环曲面软镜。

## Slide 97: 环曲面软性接触镜: 适应症
由残余散光而起的视觉代偿
佩戴最佳球镜处方而视力不满意者
高球柱比 (球:柱 >>1)
无法忍受GP 接触镜者
Notes: 12
12
环曲面软镜的适应症
尽管现代制造技术能够为医生提供可复制且精确的环曲面CL，但制造成本仍然在环曲面SCL的价格上占了很大的比重。 因此，在验配环曲面SCL之前，应该仔细考虑。 以下说明将作为指导原则：
当残余散光矫正受限而出现太多的visual compromise时。 Holden（1975）估计，45.4％的SCL佩戴者的残余散光为0.75 D或更高，因此需要环曲面SCL。
当佩戴最佳球镜处方而视力不够理想时。
当球柱比小于4：1时。
当患者不能接受GP CL时。

## Slide 98: 环曲面软性接触镜: 配适评估
理想配适: 完全覆盖角膜, 移动度和中心定位良好, 错位后快
速再定位
较紧配适: 良好的中心定位, 最初舒适, 移动度小或
无. 错位后再定位慢
较松配适: 移动度过大，中心定位差，不舒适，镜片定位不
稳定、不持久
Notes: 12
12
环曲面SCL配适方法 虽然子午线方向需要特别考虑，环曲面SCL必须主要考虑并适用于其他SCL。原始ICLC的3.2单元所涵盖的配适问题同样适用于环曲面SCL。 特殊球面试验CL（环曲面设计）方法。 一些试验CL可以以环曲面设计制造（例如，具有动态稳定性），而不在CL中加入柱镜。 在这种情况下，基于BOZR选择试验CL，并进行球柱联合过度折射。 然后评估CL的配适并确定试验CL的定向。 其他配适方面与球形SCL相同。

## Slide 99: 环曲面软性接触镜: 配适方法
环曲面软性接触镜试戴片
  为接触镜的定位做补偿
经验性处方
  没有试戴片配适或……
  球面试戴片 + 片上验光处方
Notes: 12
12
环曲面软镜试戴方法
这个方法包括了加入了柱镜的试戴片的用法。因此，其稳定特征代表了从同一系列中订购的任何CL。 测量折射误差，并在必要时校正顶点距离对角膜表面折射的影响（对于合适的表格，参见原始ICLC的附录A中的单元3.3）。 根据该处方或接近最终处方的处方选择环曲面试验CL。 如果要得出近似处方，则柱镜轴和度数比球镜度数更重要。 由于已经确定了矫正度数（角膜表面折射），因此不需要过度折射。
然而，需要评估试验CL配适并确定定位。 最终处方中出现任何角度偏位都应被考虑。
经验法
无合适CL. 在这种方法中，环曲面软镜的订购是根据屈光不正和其他眼部参数的测量来确定的。基弧是根据角膜曲率值确定，镜片直径通常根据镜片设计确定。一些制造商通常允许一定的轴位偏差，除非医生有另外的要求。
球面软镜试戴片
这消除了对环曲面试戴片的需要。进行球柱面过度折射，在最终处方中可能需要或可能不需要包含旋转余量。 CL处方的其他参数根据试验CL设计凭经验确定。 在某些情况下，经验性CL确定可能是首选方法，因为它不需要准备多个试戴片。 此外，现代环曲面SCL的性能和一致性使得所交付的CL可以与医生之前的设计经验和原始CL订单紧密匹配。
然而，最可靠的技术是环曲面试验CL拟合方法，其中可以精确地测量所选择的CL设计的子午线方向。

## Slide 100: 环曲面软性接触镜: 配适
完全覆盖角膜, 0.2 - 0.5 mm的移动度
理想的配适- 偏位后迅速回归轴位
较紧配适- 偏位后回归轴位慢
较松配适- 接触镜定位不稳定&不能始终一致
Notes: 12
12

## Slide 101
镜片参考标记在 3 & 9点钟or 6 点钟方向
CL 标记仅供参考
  光学地，它们无特殊的意义
测量旋转使用:
  带有量角器刻度的裂隙灯窄光束
  在试镜架上框架镜柱镜 (完全调试好了的)
  带有量角器刻度的目镜是理想的
估算CL旋转的幅度( ?° & 方向)
接触镜旋转: 测量
Notes: 12
12
镜片旋转的测量
制作CL的实验室通常会在CL上放置一个参考标记，以便在CL在眼睛上时评估其旋转行为。 请注意，此标记是参考点 - 它不代表柱镜轴。
这些标记可以在3点钟和9点钟位置，也可以在6点钟位置。 横向位置是优选的，因为该位置允许在不扒开眼睑的情况下观察标记。 标记可以是墨水或光化学点，激光标记，划线或雕刻点的形式。
测量镜片旋转的方法包括：
用试验框架或者柱镜片测量
将低度数柱镜精片CL置于试验框架中。 一旦在患者身上正确调整了试验框架，试验CL轴位就与CL参考标记对齐。 这需要使用某种形式的外部照明。 这种技术不如裂隙灯法那么精确。
在裂隙灯上使用旋转窄光束。 大多数裂隙灯具有量角器刻度以确定窄光束的角度。 在照明臂位于中央并选择窄缝的情况下，窄缝与镜片上的参考标记对齐。 可以从仪器的量角器刻度读取旋转角度。
量角器刻度灯目镜刻度。 用于测量环曲面CL旋转的专用量角器刻度目镜刻度可用于大多数裂隙灯。 在正常的裂隙灯使用期间，仅在一个目镜中的刻度可以留在原位。 可以在原位观察CL的同时直接读取参考标记的方向。 这可能是最直接和准确的方法。
估计。 一些环曲面CL在6点钟位置附近有一个以上的参考标记。 例如，Bausch＆Lomb环曲面设计有3个激光标记，每个标记间隔30°（钟面上5分钟）。 其他有的间隔15或20°。 可以通过用裂隙灯观察CL参考标记来估计旋转量。

## Slide 102
通常，镜片向鼻侧旋转5 °– 10°，例如：
  右眼逆时针(OD)
  左眼顺时针(OS)
    然而，存在较大的个体差异
镜片受镜片与眼关系和眼睑解剖位置/压力的影响
镜片定位受镜片厚度轮廓的影响
CL 旋转: 预估…
Notes: 12
12
预估镜片旋转量
平均，环曲面软镜倾向于向鼻侧旋转5°到10°（相对于下方6点钟方向或镜片基底方向向鼻侧旋转），然而镜片旋转的实际大小受个体差异影响很大，取决于以下因素:
眼睑解剖学。这包括眼睑张力，（紧眼睑，松眼睑），眼睑相对于角膜的位置以及睑裂大小。
镜片和眼睛的相对关系，考虑镜片在眼部的适应情况。大直径和小直径，松配适和紧配适。
镜片厚度剖面。 这由镜片设计和镜片屈光度决定，特别是像散光镜片的轴和幅度。 对于斜轴的环曲面散光（30 - 60和120 - 150），旋转影响最大，其次是顺规散光（150 - 30）的镜片，对于逆规散光的镜片最小（60 – 120）。

## Slide 103: 眼睑闭合时的剪刀运动
上睑缘
下睑缘
闭合时的睑缘位置
(after Frost, 1985)
Notes: 12
12
眼睑闭合时的剪刀运动 (after Forst, 1985)
Forst（1985）使用高速电影技术分析了眼睑闭合的作用。 该分析的结果如下。 在大多数情况下，Forst发现眼睑闭合不完整。 示出了眼睑与眼睑相遇（或几乎相遇）的线。 重要的是，从图中的“作用线”可以明显看出眼睑的方向性和上眼睑的主导性。 有时这种动作被称为眼睑的剪刀运动。 这一动作对镜片旋转行为的潜在影响将联系上斜轴散光在本节中探讨。

## Slide 104: CL 旋转: 使用镜片厚度轮廓进行预估
由于眼睑移动最薄径线的相互作用垂直
上睑缘是起稳定作用的主要部分
关于旋转的影响： 斜轴＞顺规散光＞逆规散光
Notes: 12
12
这是基于以下原则：影响镜片旋转的主要因素之一是上睑缘和较厚子午线之间的初始接触点。 镜片将始终尝试将自身定位，使得偏薄的区域在眼睑下，偏厚的区域在眼睑中间。

## Slide 105: 相对于厚的径线的镜片旋转
RE: x 50 CL
Figure 1
LE: x 50 CL
Figure 2
RE: x 140 CL
Figure 3
LE: x 140 CL
Figure 4
Notes: 12
12
例如，如果右眼中的环曲面CL的轴为50°（强主子午线140°），则CL厚度曲线最有可能导致鼻（逆时针）旋转。 相反，左眼中的相同CL可能会朝颞侧（但仍然是逆时针旋转）方向旋转。 同样的原理适用于顺时针旋转，这种情况很可能由两只眼睛的圆柱轴为140°的CL表现出来。

## Slide 106: 顺规散光环曲面: 正柱镜形式
T
T
t
t
Axis 180
Notes: 12
12
环曲面软镜：顺规散光
主要出于制造原因，大多数复曲面CL是以正柱镜形式（前环曲面）制造的。 幻灯片中显示了正柱镜形式的顺规散光环曲面CL的图示。 仅示出了顺规散光环曲面CL的圆柱形部件。 CL厚度的相对不同显示为圆柱体较薄区域的“t”和较厚区域的“T”。

## Slide 107: 顺规散光环曲面: 负柱镜形式
Axis 180
T
T
t
t
Notes: 12
12
然而，由于在下处方时使用的负柱镜惯例，更容易设想负柱镜形式的散光处方的柱镜分量。 另外，不需要考虑通过将处方转换成正柱镜形式而产生的球镜分量。 顺规散光的负柱镜形式如前一张幻灯片所示。 可以看出，仅由柱镜对CL厚度的影响是相同的（正如预期的那样，因为处方是相同的，无论制造或处方书写，使用的惯例如何），即柱镜部分的最厚区域位于6点和12点方向。
在原位，所有软镜都为：眼前部和制造镜片的形式对镜片（通常是bitoric）的实际原位形状的影响相对较小。
因为负柱镜形式更容易与常规得出的处方相关，所以负柱镜形式用于其余图示。
如果球镜组分很少或没有，那么该图表示镜片后顶点焦度BVP对整体镜片厚度差异的影响。 其他厚度差异由所使用的环曲面CL设计（例如棱镜稳定法或双边垂重法）造成。

## Slide 108: 顺规环曲面
T
T
t
Axis 180
Notes: 12
12
环曲面软镜：顺规散光，结合环曲面设计
无论采用哪种镜片设计，尤其是在追求棱镜稳定和DSO设计的情况下，制造步骤都会使镜片上下都变薄。 DSO设计是对称稀疏的，棱镜稳定设计不是。 净效果是消除了大部分柱镜对6点钟和12点钟位置的厚度差异的影响。 这对于成品镜片的旋转稳定性具有潜在的严重后果。

## Slide 109: 顺规软性环曲面: 成品镜片
<<T
<<T
t
PI / -2.00 x 180
t
稳定性 ?
Notes: 12
12
环曲面软镜：顺规散光，成品镜片厚度
在这种情况下，其中处方是Plano / -2.00×180，镜片的变薄使得在6点钟和12点钟处的镜片厚度比倒角过程之前的厚度小得多。 在DSO设计的情况下，厚度的损失可能更为显著，因为在棱镜稳定设计中发生的整体棱镜的结合没有增加厚度，并且倒角是对称的。 这种倒角意味着6点钟和12点钟处的厚度接近3点钟和9点钟处的厚度。 这相当于镜片周围的厚度差异的减少和旋转稳定力的有效性↓。 在极端情况下，CL的定位非常不可预测。 垂直圆柱轴的错位比倾斜轴或水平轴要少见。
在棱镜稳定的情况下，镜片下部通常较厚，并且这种镜片往往表现出比相同度数的DSO镜片更少的极端行为。
对于这种形式的处方，谨慎的做法是使用具有类似于所需的处方的试验CL和与所设想的相同的设计。 如果试验镜片旋转不稳定，则应考虑其他设计，GP CL或框架眼镜。

## Slide 110: 逆规环曲面
Notes: 12
12
环曲面软镜：逆规散光
如果考虑Plano的Rx / -2.00 X 90，即逆规散光Rx，则情况正好相反，大多数设计实际上倾向于增强所需的厚度轮廓，即水平与垂直的厚度差异被放大而不是减少。

## Slide 111: 逆规软性环曲面:
成品镜片
T
T
t
PI / -2.00 x 90
t
稳定性
Notes: 12
12
环曲面软镜：逆规散光，成品镜片厚度。
镜片的任何倒角都在6点和12点之间具有最大效果，在3点钟和9点钟时效果最小。 厚度如图所示。 这种情况对于旋转稳定性是理想的，并且通常逆规散光镜片更可靠和可预测。

## Slide 112: 斜轴环曲面
T
T
t
PI / -2.00 x 45
t
Axis 180
Notes: 12
12
环曲面软镜：斜轴散光
当考虑斜轴散光时，由柱镜部分引起的可预测镜片旋转的问题变得更加明显。
在Plano的Rx = -2.00×45的情况下，由柱镜部分造成的最大厚度为135°，最小为45°。 倒角镜片对这些子午线的相对厚度不同的影响最小。 位置稳定性因此受到影响。

## Slide 113: 斜轴软性环曲面: 成品镜片
T
T
t
PI / -2.00 x 45
t
稳定性 ??
Notes: 12
12
环曲面软镜：斜轴散光。成品镜片厚度。
该图显示了由斜轴散光造成的厚度差异。
通过参考前面详述的眼睑剪刀动作，可以预测眼睑闭合可能预期的转动力矩。 假设这个镜片佩戴在右眼上，上眼睑将在较薄的45°子午线之前与较厚的135°子午线相遇。 类似地，但不太明显，下眼睑将首先满足较薄的45°子午线。 对于右眼中的这个镜片，旋转趋势将是逆时针的。 如果镜片在左眼中，则趋势可能类似，即逆时针。 涉及哪个眼睛的这个问题对于更靠近90°的斜轴具有更大的意义。
如果圆柱轴是135°，则镜片可能在任一眼中顺时针旋转。
斜轴环曲面CL的成功率通常较低。 与顺规散光一样，大轴补偿不太可能导致成功，因为包含补偿轴的新镜片是与试验CL不同的实体（所使用的‘试验’CL可能是真正的试验CL或一种不能满足佩戴者的需求交付的CL ）。

## Slide 114
顺时针: ＋
逆时针: —
镜片旋转补偿
镜片旋转
补偿 (度数)
Notes: 12
12
补偿镜片旋转
通过针对试验CL的旋转行为补偿眼部散光轴的方式来确定镜片最终的散光轴。 假设相同设计的任何后续的镜片将表现出与试验镜片相同的行为（有时是不可能的）。 无论方向问题如何，完整的散光校正都需要将规定的环曲面CL和眼睛主子午线进行对准。
如果CL（试验和规定）的参考标记在水平或垂直以外的某些子午线上能够可靠且稳定地定向，取决于它们是否具有水平或垂直参考标记，则必须在制造时进行补偿从而允许眼部主子午线和原位镜片对齐。 此补偿仅在镜片表现出最初允许的偏位量时有效。 这种补偿应被视为“处方”的一部分，因为任何偏差都将导致残余散光和降低敏锐度。
在最简单的形式中，补偿基于以下概念：顺加，即如果试验CL可靠地顺时针方向旋转10°，则需要将10°添加到处方中的眼部散光轴。 当交付的CL也顺时针旋转10°时，镜片和眼睛的主子午线就会对齐。
一些制造商遵循的另一个规则是‘LARS’，它代表着; 左加右减，即在观察CL基座向左旋转时（无论正在考虑哪一只眼睛），应将错位量添加到眼睛Rx轴以补偿顺时针旋转。 当CL向右旋转时，减去错位量。
顺加逆减的规则，强烈推荐。
例1：
眼睛散光轴是140°。 左眼上的试验CL沿顺时针（鼻）方向旋转20°。 因此，规定的环曲面SCL的最终圆柱轴将为160°。
例2：
眼睛散光轴为15°。 右眼上的试验CL沿逆时针（鼻）方向旋转10°。 因此，规定的环曲面SCL的最终圆柱轴将为5°。

## Slide 115: 环曲面软镜: 配适流程
测量处方和测量顶点距离
选择环曲面软性接触镜的设计
选择镜片的后顶点焦度BVP来匹配角膜平面的处方
选择基弧 BOZR &/or 总直径TD
测量镜片的旋转/定位 ( 轴位偏位)
计算最终处方，包括轴位补偿
  顺加逆减
Notes: 12
12
验配流程
当验配环曲面软镜时，在选择CL总直径（TD）时通常在较大的一侧是错误的，因为这将有助于CL稳定。
特殊球面试验CL（环曲面设计）。将试验CL放在眼睛上，进行球柱面折射。请注意，过度折射的柱镜和轴线可能与眼睛的散光和轴向略有不同（尽管它们应该大致相同）。确定试验CL的方向。补偿该方向的眼睛Rx轴并记录所产生的余量（例如顺时针10°[必须包括幅度和方向]）。如果交付时的CL方向不是预期的，即交付的CL的方向与试验CL的方向不同，但是交付的CL在这个新方向上是稳定的，则预定下一个镜片时应该基于这个新的（交付的CL） ）方向。请记住，更改柱镜轴将改变厚度轮廓并可能影响旋转度。如果旋转稳定性差，则可能需要考虑改变BOZR或TD以实现更好的CL稳定性。通常，提高定向稳定性的最简单方法是增加TD。这增强了镜片和眼睑的相互作用，从而增加作用在CL上的定位力。如果稳定性仍然很差，则可能需要考虑另一种镜片设计或其他形式的散光校正。如有疑问，请在重新订购前等待第一次护理后访问（注意患者记录卡上的CL旋转程度）。可能需要不止一次尝试才能成功完成环曲面。
试验环曲面CL方法。 放入试验CL待其稳定。 其定向行为是确定的。 需要在处方中合并角膜表面屈光，如果需要，补偿任何镜片偏位。 任何补偿都应被记录。
经验法。 测量框架眼镜屈光度和顶点距离并得出角膜平面屈光度（与真实眼睛Rx近似）。 测量角膜曲率半径和水平横径。 将数据提供给制造商。 如果需要任何后续的CL，它们应该基于第一次交付的CL的经验，这些CL承担了试验CL的rôle。
球镜试验CL。 将CL视为传统的球形软镜，并按照制造商的说明从最佳试验CL配适中确定环曲面处方。 通常，这将涉及确定角膜平面屈光。 一些制造商可能会对“鼻侧”旋转进行常规补偿。 后续CL订单的基础都应该参照第一次交付的CL的经验。

## Slide 116: 环曲面软性接触镜: 生理学考虑
角膜水肿和角膜血管化等并发症更可能是由于CL厚度增加的代偿
如果出现问题，建议换成硅水凝胶镜片
如果问题仍然存在，GP 接触镜重新验配
Notes: 12
12
生理学考虑
由于设计产生的厚度差异和柱镜的结合，环曲面软镜比“等效”球面CL显着更厚（中心和外围）。 因此，O2传递率会降低，和机械相互作用会增加，导致对角膜和眼前部的生理上妥协的可能性增加。

## Slide 117
球镜度数低, 尤其是顺规散光：
e.g. +0.25 / –2.50 x 180
斜轴散光： e.g. –2.00 / –2.00 x 45
高度散光： e.g. +2.00 / –6.00 x 80
疑难病例: 已知问题
Notes: 12
12
疑难案例
很难成功使用环曲面接触镜的患者包括:
球镜部分低, 例如 +0.25 / -2.50 X 180 ，轴位的正确对这些患者非常重要，因为散光是其屈光不正的重要组成部分。此外，通常的厚度差异下降有很少的球镜部分。
斜轴，例如 -2.00 / -2.00 X 45，由于眼睑和接触镜的相互作用，可能会导致稳定性差
柱镜部分高，例如 +4.00 / -6.00 X 80 ，接触镜旋转在散光度增大的情况下变得更加明显。因此，在测量CL偏位时，较大的散光度需要更高的精度。虽然并非总是可行，但通常提供高散光眼镜接触镜的精度也应用于CL。
如果针对特定的佩戴者进行了BOZR和TD优化时仍然遇到困难，则需要考虑以下问题：
即使CL偏离轴位稳定，也要避免对轴偏位的补偿> 25°。
20°或更多的偏位意味新的CL与原CL的差异很大，佩戴时的结果可能不如预期的那样。
如果散光很大（> 2.00D）并且球镜度低或平面，则避免补偿误差> 20°。
如果轴是顺规而不是180°并且球镜度低或平面，则避免补偿误差> 20°，特别是如果散光也很大。

## Slide 118
检查基线数据的准确性:
  例如眼部Rx, K 度数, HVID
实施球柱镜镜上验光(SCO or SCO-Rx)
解决问题
Notes: 12
12
解决问题
当过矫不如预期时，可以使用简单的指南（下一张幻灯片）来确定可能的原因，这取决于使用接触镜的视敏度及视觉质量。 要使用此图表，只需从左向右移动，在每个交叉点做出选择，找到原因。

## Slide 119: 通过球柱镜处方解读视力
意料外的球柱处方或视力反应
好的视力
有准确的球柱处方视力却不好
CL配适不好
CL质量不好
CL BVP is OFF
Spec Rx is OFF
SCO-Rx is OFF
CL 旋转
Notes: 12
12

## Slide 120: 环曲面软性接触镜评估的常规流程
病史(包括视觉和视力）
检查视力
球镜镜上验光处方& 矫正视力
球柱镜上验光处方& 矫正视力
检查镜片的径线定位 ( 裂隙灯或其他)
检查镜片配适的稳定性 (例如 松紧的程度)
让病人转动眼睛& 重新检查径线定位
连续眨眼之后检查镜片定位的稳定性
Notes: 12
12
另外，接下来的2张幻灯片说明了解决过矫和散光轴偏位的顺序问题。 在过矫的情况下，可以使用合适的表确定偏位的角度，参考原ICLC的3.3章节，附录：B。该表提供了基于Stoke’s结构的接触镜散光相对于眼散光轴位的偏位计算。 偏位> 25°通常表示需要使用不同设计的环曲面接触镜进行矫正。

## Slide 121: 环曲面软性接触镜评估的常规流程
对于偏位镜片，旋转到应该在的位置 & 检查是否提高了视力
使用基于球柱镜上验光处方的偏位计算角度表格
测量后顶点焦度BVP& 环曲面软性接触镜的轴位
重新检查眼睛的处方 (角膜平面的处方) & 与基线数据比较的角膜曲率
Notes: 12
12

## Slide 122
环曲面GP接触镜 类型 &设计
Notes: 12
12

## Slide 123: 接触镜类型
前表面环曲面 (FST)
后表面环曲面 (BST)
双环曲面 (Bitor)
周边环曲面
Notes: 12
12

## Slide 124: 配适要求
物理兼容性
稳定的径线定位
Notes: 12
12
Fitting Requirements
成功的球形GP CL配适的很大一部分是实现CL的前后表面与眼表面和附件之间的兼容关系。
由于↑CL厚度，↑眼睑以及静态和动态拟合特性的变化等因素，在佩戴复曲面GP CL时，这种兼容性更为重要。
在许多复曲面CL配适中，成功取决于在角膜上实现CL的稳定经向取向以校正散光。 散光度可以由角膜形态，内散/或来自CL的复曲面背面的诱发散光决定。

## Slide 125: 影响镜片定位的因素
眼睑力矩, 尤其是上眼睑
重力
泪膜表面张力
接触镜与角膜的配适关系
上睑紧张
上睑位置
Notes: 12
12
Forces Affecting CL Orientation
保持复曲面CL在角膜上的位置涉及许多因素。这些包括：
眼睑张力：上睑和较松的下睑可以给GP CL带来显着的旋转力，这与子午稳定性的所需配合特性相反。通常需要一种机制来抵抗或阻止由该力引起的CL的旋转运动。
重力：重力用于将CL移向角膜的下部区域。在大多数复曲面CL中，↑厚度导致↑CL质量，更可能受重力影响。 CL的动态拟合特性可能受到重力的不利影响。
泪膜表面张力：泪膜的表面张力将用于将GP CL保持在角膜上，并且为CL的中心和稳定性提供一些力。
CL与角膜的拟合关系：CL背面和角膜之间的物理拟合关系是GP环形CLs成功的主要因素。如果要提供尽可能高的视觉水平，这种关系必须确保实现稳定的动态拟合。通常，松配合的GP环形CL将不会成功。
眼睑张力：在眨眼时，上睑可以在CL上施加相当大的力。这可能导致由于圆柱轴的未对准导致的不良配合或由于不稳定的配合而导致的不可接受的视力。
眼睑位置：上睑和下睑的位置都会对CL的动态配合产生相当大的影响。需要注意为需要GP CL的患者选择最合适类型的复曲面CL。

## Slide 126: 前表面环曲
后表面球形
底向下三棱镜
前表面柱形
圆形设计, 或…
截断设计
Notes: 12
12
Front-Surface Torics
前表面复曲面CL具有许多非常特殊的设计特征。这些旨在满足佩戴球形CL的要求和维持矫正患者散光误差所需的子午线向方向的要求。
球面背面。背面设计原理与标准GP CL配件的原理类似。
底座棱镜。这是将CL保持在适当的子午方向以校正散光的关键因素
圆柱形前表面。视觉质量取决于任何残余散光的校正。这是通过在CL的前表面上包括圆柱形校正来实现的。
圆形设计。 CL可以以传统的圆形设计制造，其中CL后表面关于其中心轴旋转对称。
截断设计。当棱镜不能保持圆柱体的方向时，可以采用较差的CL截断来通过与下睑边缘相互作用来稳定CL。

## Slide 127: 后表面球性：开始于
光学区大小约 7.70 mm (BOZD ≈ 7.70 mm)
总直径约 9.20 mm (TD ≈ 9.20 mm)
三弧设计
Notes: 12
12
Spherical Back Surface
所有患者均无法接受单一CL设计。 只有指导可以提供试验CL的设计，从业者可以用于初始评估复曲面GP CL配适。
CL的光学区域为7.70 mm，总直径为9.20 mm，采用三弧曲面背面设计制造，是大多数患者理想的初始试验CL。

## Slide 128: 底向下三棱镜
径线定位
需要1 - 1.75棱镜度 (1 to 1.75∆)
提供厚度/重量的差别
鼻侧 10 – 15 °抵消 (右: 减, 左: 加)
  只允许平均的散光量, 变化是常见的
Notes: 12
12
Base-Down Prism
底部向下棱镜在CL的顶部和底部之间产生厚度/重量差。这有助于防止每次眨眼时的CL旋转并保持圆柱轴的子午方向。在CL前表面的制造期间可以控制底部向下棱镜的量。
适当量的棱镜由许多变量定义，例如CL功率，CL总直径和眼睑的旋转力。在许多情况下，它只能通过戴到眼中的配适以及临床表现来确定。
由于其较大的重量和重力的影响，过度的棱镜可能导致CL在角膜上过于平坦。棱镜不足可能无法阻止CL在每次眨眼时旋转。
很少发现棱镜基底位于垂直子午线中。通常，在CL上有足够的旋转力以使棱镜基部在每个眼睛的鼻方向上移动。
当使用经验拟合技术时，允许的鼻旋转量通常在10-15度的量级。这只是一个经验法则，并不适用于所有情况。

## Slide 129: 右眼 (OD)
CL
PRISM BASE AT 280° (or 100°)
上眼睑
角膜
下眼睑
Notes: 12
12

## Slide 130: 底向下三棱镜
镜片旋转的趋势, ← 眨眼，由镜片的厚度差异来抵消
较重的棱镜底维持柱镜处方的径线定位 稳定的散光矫正
Notes: 12
12
重力也可以起到维持GP环形CL的子午线定位的作用。 然而，已经证明，使用棱镜压载的SCL，重力的影响是最小的。
在眨眼开始时，CL的较厚区域位于眼睑之间，其中眼睑张力使得眨眼后镜片能下落到角膜上。 从这一点来看，任何CL旋转都会试将CL的较厚底部定位在睑缘下方。 然而，由于上睑从薄区域移动到较厚区域，因此眼睑的机械和肌肉特性与CL的任何旋转运动相反。
眼睑张开和闭合闭起到相似的定向/定位效果。 CL后泪膜的粘弹性使得CL的移动和旋转具有额外的阻力。

## Slide 131: 底向下三棱镜
厚度的逐渐变化贯穿镜片
棱镜顶是最薄的区域，棱镜底是最厚的
Notes: 12
12
Base-Down Prism
棱镜 - 压载复曲面CL的上下边缘设计的质量对于C佩戴期间的足够舒适性是至关重要的。
CL的顶点应具有类似于标准球形GP CL的边缘厚度和轮廓。 边缘厚度过厚和/或不合适的轮廓可能会导致不适。
为了获得最大的舒适度，边缘应该在顶点处具有圆形的前后表面，该顶点应该位于中央或略微向后的位置。
如果CL边缘轮廓不合适，CL较厚的可能导致下睑缘不适。 因此需要特别注意棱镜基底的光洁度。
过度的棱镜和边缘厚度可能会阻止上盖在眨眼期间弄湿眼表，导致上皮干燥等问题。

## Slide 132: 前表面圆柱形（环曲面）
通过在镜片前表面上的正柱镜设计提供散光矫正
正柱镜 X 90
正柱镜X 180
Notes: 12
12
Cylindrical Front Surface
在GP CL上产生复曲面前表面的最常用方法是将材料的球形弯曲（弯曲）指定的量。 这个过程称为卷曲。 然后将弯曲的镜片（现在是复曲面形状）安装在车床上并切割前表面，然后用球形曲线抛光。 在从坯料释放压接压力时，前表面变成复曲面。

## Slide 133: 圆形设计
光学区位于中心
底向下三棱镜
加工更容易 & 复制
Notes: 12
12
Circular Design
与截断的CL设计相比，圆形前表面复曲面CL设计为从业者和制造商提供了较少的变量，用于为患者产生成功的CL。
光学区域居中。 CL旋转稳定性所需的棱镜量小于截断CL所需的量。 这是因为在任何二次制造步骤中都没有去除棱镜基底。
制造商的一个优点是，如果需要更换CL，通常可以再现原始CL设计，从而复制之前成功的CL。 截断的CL更难以再现。

## Slide 134: 截断设计
CL的下部区域被截断（线性或圆形）
靠下睑来保持稳定性
三棱镜稳定法（失去一些棱镜，可能 ↓ 稳定性）
光学区是向上偏心的
现在不常见
Notes: 12
12
Truncated Design
这是通过将CL的底部成形以匹配下睑缘的轮廓和角度方向来实现的。
需要仔细评估下眼睑边缘，以确定使用截断的可能效果。 如果CL远离睑缘，CL和睑缘之间的相互作用将不足以稳定圆柱轴的方向。
在截断的复曲面CL设计中通常还需要棱镜压贴。 必要的棱镜量将受截断在抵抗旋转力方面的有效性的影响。
具有棱镜压载物的截头CL旨在在角膜上固定。 为了克服较差的偏心，光学区域可以较好的抵消。 这将提升镜片的覆盖度，提高视力的同时降低其他原因的风险。

## Slide 135: 截断稳定法
Notes: 12
12

## Slide 136: 截断稳定法设计: 可能的轮廓
从前到后逐渐变窄
底部平坦
从后到前逐渐变窄
a
b
c
Notes: 12
12
Truncated Design
棱镜基部的轮廓将在一定程度上控制CL的动态拟合特性。
为了使棱镜底座和下睑边缘之间产生最大相互作用，镜片轮廓应尽可能平坦（上面的图b）。这将有助于保持CL的子午方向。必须将边缘修圆至↑舒适。
当CL棱镜轮廓从前表面到后表面逐渐变细（图 a）时，CL将：
有↓与下睑相互作用
在眨眼期间由上睑作用力引起的镜片向下运动。
如果CL棱镜基部的轮廓使得锥形从后面朝向前表面（上面的图c），则CL可能非常不舒服。这是由于CL基座的相对较小的前部部分施加在下睑边缘上的压力。 ↑舒适性需要均匀分布压力。
前表面或后表面的任何逐渐变细将导致棱镜压贴效应中的↓。这可能导致不稳定的子午方向。

## Slide 137: 截断稳定法设计
形状吻合下睑缘轮廓
↓ 一些三棱镜稳定法的效果 (负镜度的效果 > 正镜度)
Notes: 12
12
Truncated Design
截断必须与下睑缘对齐。由于在鼻侧方向上的共同基底旋转，它不一定垂直于CL的基部 - 顶点子午线。
截断必须略微圆整，能提高舒适度。 如果截断的边缘没有平滑，则会导致下眼睑的不适。 截断CL的这一方面对于成功的性能至关重要。
通过↑CL-眼睑的相互作用使用截断来促进CL稳定性来减少棱镜压贴。同时CL厚度下降。 因此，除非截断能够抵抗旋转力，否则截断的CL将需要增加棱镜压贴。

## Slide 138: 截断稳定法设计
截断面
Notes: 12
12

## Slide 139: 双截断
如果单一的截断不够，上部截断可有助于↑接触镜的稳定性 然而，舒适性会成为一个问题
现在这种设计很罕见
Notes: 12
12
Double Truncation
在CL的上部使用额外的截断可能有助于↑CL旋转稳定性。 当患者上睑较紧或当睑裂窄时，它可能是有用的。
为了获得最大效果，上睑边缘必须能够与CL相互作用。 垂直CL总直径是关键设计特征。

## Slide 140: 双截断设计
上眼睑
角膜
截断
下眼睑
镜片
Notes: 12
12

## Slide 141: 后表面环曲面 (BST)
采用后表面环曲面设计，优化了镜片到角膜之间的承载关系，球面后表面形状不能令人满意
Notes: 12
12
Back-Surface Toric
角膜与背面环形GP CL是否贴合是基于在角膜与镜片所需的散光量是否匹配。当将球面背面CL装入具有中度到高度屈光度的角膜时，在静态荧光图案中可以看到较差的光学区配适。这样的拟合可以为患者提供重要的光学、物理和生理问题。

## Slide 142: 后表面环曲面接触镜：配适要求
角膜散光 2.00 D
与角膜有好的物理相容性
稳定径线定位
Notes: 12
12
Fitting Requirements
背面复曲面CL必须有较大的角膜散光才能起到较好的矫正作用。 降低CL的旋转需要至少2D角膜散光。 CL的背面形状与角膜的复曲面之间的对应关系使旋转最小化。
如果角膜散光较小，镜片难以旋转到正确的矫正位置。 如果这样的CL在角膜上旋转，那么CL和角膜表面的物理相容性就会很差，给佩戴者带来不舒服和其他问题。

## Slide 143: 后表面环曲面接触镜设计
后表面为环曲面
前表面为球形
Notes: 12
12
CL Design
在某些情况下，CL可以产生具有复曲面背面和球形前表面。 复曲面背面提供与角膜的更贴合的物理拟合关系。 只要在过Rx中没有明显的残余像散，球形前表面曲率将提供完全校正。 有时需要对一个后表面子午线的曲率半径进行小的调整以优化屈光矫正。
这种情况很少见，并且在大多数情况下，当需要背面复曲面CL进行最佳物理拟合时，必须在CL的前表面上加工成圆柱来获得最佳视觉性能。 在这种情况下，前表面和后表面都是复曲面。 这种CL被称为bitoric。

## Slide 144: 后表面环曲面接触镜设计
完全对准模型
低环曲面模拟模型
各主径线的最佳设计
Notes: 12
12

## Slide 145: 双环曲面
当后表面环曲面/前表面球形镜片 不可接受的残余残光量时要求使用双环曲面镜片
Notes: 12
12
Bitoric CLs
在许多情况下需要立体CL，因为背面复曲面/前表面球面的CL将导致过量的残余像散。 这可以通过生产前表面圆柱形来校正。

## Slide 146: 双环曲面设计
后表面环曲面为了物理性配适
前表面环曲为了矫正总散光
旋转稳定性
Notes: 12
12
Bitoric CL Design
为了更好地理解bitoric CL的设计和原理，应根据其与角膜提供可接受的物理拟合关系的能力来考虑后表面设计。 然后，CL前表面设计必须为球形和圆柱形来提供视觉校正。
成功的bitoric GP CL必须在角膜上保持稳定的方向，以允许前表面圆柱来进行最佳的视觉矫正。 通常通过CL内表面和角膜之间的紧密物理配合关系来实现旋转稳定性。 如果不能以这种方式获得足够的CL稳定性，则可以选择添加棱镜压贴。

## Slide 147: 周边环曲面镜片设计
一种具有后表面光学区球形同时周边环曲面设计的环曲面镜片，用于改善中等度环曲面角膜的配适
Notes: 12
12
Peripheral Toric
周边复曲面GP CL是改进的球形设计。 CL的BOZD是球形的，并且仅外围曲线制造成具有复曲面形状。 这是一个相对简单的镜片制作。 复曲面外围对视觉矫正没有影响。 CL可以在角膜上旋转而不会影响视觉性能。
在物理上，CL将与角膜具有更好的外周配合关系，只要它在旋转上是稳定的。

## Slide 148: 周边环曲面镜片设计
周边环曲面弧的接触镜设计，允许在周边处均匀承载和/或空隙  ↑改善中央定位和↑提高舒适度
Notes: 12
12
外围环面设计可以在以下情况下使用：
观察到一个可接受的中心配适。
沿陡峭的角膜子午线的周边轴向，边缘间隙是大到不能接受。在这种情况下，可以通过更密切地将周边角膜屈光度与CL的周边曲线匹配来提高CL稳定性。
周边角膜弯曲的程度一般通过调整CL拟合来确定。然而，现代地形角膜测绘系统也可以被用来作为指导。

## Slide 149: 周边环曲面镜片设计
后表面光学区为球面
后表面周边环曲面弧
球面前表面光学区和周边弧
椭圆形光学区
Notes: 12
12
CL Design
通过使外围曲线复曲面，CL的光学区域将是椭圆形的。 所得到的2个光学区直径中较小的一个将沿着角膜较平坦的主子午线取向。

## Slide 150: 周边环曲面镜片设计
10.60
8.60
9.00
11.00
更加陡峭的第二弧和周边弧
更加平坦的第二弧和周边弧
Notes: 12
12

## Slide 151: 周边环曲面镜片: 特征
改善镜片的中心定位
↓降低不均匀的角膜承载
防止周边球泡的形成
Notes: 12
12
Peripheral Toric Features
环形外周曲线在周边角膜复曲面>集中测量的情况下是有用的。
通过在GP CL上产生复曲面外围曲线，CL和角膜之间的物理拟合关系将是↑。
改进的拟合特性包括：
更好更稳定的中心
↓局限于角膜周边
↓由于过多的边缘间隙可能在周边形成气泡。

## Slide 152: 周边环曲面镜片: 制造
最常见的程序:
在接触镜坯料上切割和抛光球形半径
在压接器中插入毛坯
以球面半径重新切割镜片
抛光镜片
检查镜片参数
Notes: 12
12
Bier＆Lowther（1977）描述了以下制造程序。
制造商在按钮上切割球形背面，然后将其放置在卷边器或套环中，该卷曲器或套环可以在直径上施加压力。轴环的压力产生复曲面，该曲面可以通过↑压力来控制，直到达到所需的复曲面量。
然后将位于轴环中的毛坯放在车床上。切割球面并再抛光。当压力放松时，弯曲的镜片将返回其原始状态，这将是复曲面。
相同的技术可以应用于CL的前表面和后表面，因此可以产生仅后表面的复曲面，仅前表面的复曲面或者bitoric CL。
也可以使用复曲面工具或复曲面CL发生器研磨复曲面。前一种技术的主要缺点是需要大量的工具来覆盖所需的所有曲线组合。
复曲面发生器的缺点在于它们通常局限于前表面设计，并且它们可以产生的曲线的复杂性是有限的。

## Slide 153: Toric Peripheral CLs: 制造
棱镜可以通过完成后表面而被制成，然后切削和抛光前表面，它的平面与后表面成夹角
Notes: 12
12
Manufacturing
棱镜压载是使用安装工具创建的，其与工具主轴的角度关系是可调节的。 通过倾斜半成品CL使其前表面不再垂直于车床轴线，产生棱镜。
在实践中，可以采用一系列固定倾斜安装座，其中每个安装座提供独特数量的棱镜。 或者，可以使用连续可调的支架。

## Slide 154
环曲面GP接触镜配适评估
Notes: 12
12

## Slide 155: 环曲面GP接触镜: 使用说明
改善:
视力
镜片的物理性配适
生理状态
Notes: 12
12

## Slide 156: 球面接触镜戴在环曲面角膜上
一些可能的问题:
较差的视力
较差的中心定位
镜片在较平的径线上摆动
不稳定的镜片配适
镜片翘曲（取决于 tC和镜片物理特性）
Notes: 12
12
Spherical CLs on Toric Corneas
作为屈光和/或角膜散光↑，达到可接受的球形GP CL拟合的可能性↓。 可能遇到的问题很多，包括以下内容：
视力不佳。 这可能是由于残余散光，不稳定的拟合特性和CL弯曲。
中心差。 这可能是由于CL和角膜之间缺乏物理相容性。
CL在平的子午线上摇摆。 这可能会导致更高的CL意识和视觉不稳定性。
不稳定的配件。 CL和角膜之间的物理相容性差将导致CL过度移动并且中心不良。
CL弯曲。 随着角膜变得更加复曲面，球形GP CL更可能弯曲以符合角膜形状。 这可以↓视觉质量。

## Slide 157: 球面接触镜戴在环曲面角膜上
一些可能出现的问题:
不良的承载区域
角膜变形
戴框架镜视力模糊
不舒适
不良的眨眼
角膜上皮损伤
角膜3 & 9点染色
Notes: 12
12
轴承压力增加。如果GP CL背面和角膜在物理上不相容，当CL压在表面上时，角膜区域将暴露于↑承压。
角膜扭曲。 GP CL对角膜的连续压力可以使角膜形状以规则或不规则的方式变化。
眼镜模糊。角膜形状中的任何散光改变可能影响眼睛的屈光状态。这可能影响当患者从CL转移到眼镜时的视觉问题。
不舒服导致眨眼不良。如果CL不舒服，患者不太可能正常眨眼。这可能会影响瞬目的频率和/或每次瞬目的完整性。
上皮损伤。 CL和角膜之间任何程度的物理不相容都可能会由于产生的↑轴承而损伤上皮。
3点和9点染色。 CL角度差，镜片的活动和与角膜的物理不相容可能导致3点钟和9点钟的↑水平染色。

## Slide 158: 球面接触镜戴在环曲面角膜上
Notes: 12
12
这是具有规则角膜的复曲面，佩戴球形CL的示例，其中荧光素图案清楚地显示周边区的荧光充盈，没有形成完整的拟合球面

## Slide 159: 环曲面GP接触镜
前表面环曲面 (FST)
后表面环曲面 (BST)
双环曲面(Bitor)
周边环曲面
Notes: 12
12

## Slide 160: 环曲面GP接触镜: 优点
稳定的镜片配适
增加镜片与角膜的配适关系
柱镜矫正可能 < 和环曲面软性接触镜
比环曲面软性接触镜拥有更好的角膜生理
Notes: 12
12
Toric GP CLs: Advantages
在许多情况下，复曲面GP CL的拟合将为患者提供优于软复曲面CL或不适合球形GP CL的显着优势。
作为角膜散光↑，球形GP CL的拟合特性将变得稳定。
可以容易地制造GP CL以提供合适的内表面形状以匹配角膜的形状。 CL和角膜之间的物理相容性对于长期佩戴的角膜上皮健康很重要。通过材料的成形性来优化视觉质量。 GP CL所需的散光校正通常较少。
GP CL相对于软CL的生理学益处是众所周知的。 这些益处源于高渗透性材料可以提供给角膜的高水平氧气以及每次眨眼时发生的显着泪液交换。 然而，SiHy CLs降低了上述声明的有效性。

## Slide 161: 环曲面GP接触镜: 缺点
相对厚的接触镜
对于镜片边缘轮廓控制降低
角膜和框架镜处方的柱镜轴位可能不能对准
Notes: 12
12
Toric GP CLs: Disadvantages
虽然复曲面GP CL的潜在优势是相当大的，但确实存在缺点并且必须予以认可。
Toric CL比标准球形CL更厚，并且由于以下原因可能导致某些患者出现问题：
↑CL意识。
↑3点和9点的水平染色。
↓O2渗透性。
最佳CL边缘轮廓对于任何GP CL的最大舒适度都很重要。 缺乏一致性可以在舒适程度上◎短暂或持久的↓。 在某些情况下，复曲面CL的产生使得更难以确保整体均匀的边缘轮廓。
角膜和眼镜圆柱轴之间的显着差异可以解决当必须在CL上产生前表面圆柱时校正任何残余散光的问题。 在这种情况下，CL背面和前面的主要经线将不对齐。 这使制造商面临对最佳质量CL的挑战。

## Slide 162: 前表面环曲面接触镜
  三棱镜稳定法
    圆形（圆的，整个环形）
    截断
Notes: 12
12

## Slide 163: 前表面环曲面接触镜
  当球面GP 接触镜由于显著的残余散光而不能充分矫正视力时需要验配
  前表面的柱镜必须保持稳定的径线定位
Notes: 12
12
前表面Toric
如果选择其他CL但其效果不令人满意，那么前表面Toric GP可以是解决散光问题的简单方法。在大多数情况下，需要使用前表面Toric GP CL进行校正的残余散光小于Toric SCL。这是由于产生的泪液镜矫正了部分残余散光。
由于残余散光不是Δ，前面的toric GP CL的散光轴还必须沿着子午线朝向以获得最佳视觉矫正。

## Slide 164: 计算残余散光
  基于角膜和屈光度的散光
  仅理论计算
  与测量的残余散光极少相同
  有用的指南
  许多“错误”的来源
Notes: 12
12
计算残余散光
当使用Toric GP CL时，如果在配戴非弯曲球面CL，则计算预计出现的残余散光是非常有必要的。
计算的残余散光，总屈光散光和角膜散光通过以下公式彼此相关：
CRA = TRA - CA.
需要注意的是该公式仅给出近似结果，该结果可用作确定适合患者参数时的最佳的操作指南。建议将CL配戴在角膜上来确定残余的球、柱度数。
当使用Toric GP CL时，如果在配戴非弯曲球面CL，则计算预计出现的残余散光是非常有必要的。
计算的残余散光，总屈光散光和角膜散光通过以下公式彼此相关：
CRA = TRA - CA.
需要注意的是该公式仅给出近似结果，该结果可用作确定适合患者参数时的最佳的操作指南。建议将CL配戴在角膜上来确定残余的球、柱度数。
在计算残余散光时存在许多因素导致误差。例如：
不准确的角膜曲率测量校准和/或测量
不准确的眼屈光信息
屈光和角膜散光轴向显著不准
由于GP CL在角膜上的弯曲（flexure），所测量的残余散光也可能与计算的残余散光显着不同。

## Slide 165: 计算残余散光
  眼镜处方：-3.25 / -2.00 x 90
  角膜曲率：7.80 @ 180（43.25 D）
7.85 @ 90（43.00 D）
  角膜散光：= -0.25 D x 90
  计算的残余散光：= -1.75 x 90
计算残余散光
Notes: 12
12
计算残余散光
在这个例子中，配戴在角膜上的球形GP CL需要在90度方向附加-1.75D散光以提供最佳的视觉质量。
为了用GP CL矫正患者的屈光不正，散光的矫正可以应用于CL的前表面，但必须保持散光的子午方向稳定以防止视觉波动。

## Slide 166: 三棱镜稳定法
  对GP 接触镜附加棱镜将导致从顶到底的厚度差异
  眼睑的相互作用将导致棱镜基底位于角膜的下方位置
Notes: 12
12
配戴球形GP CL时，正常眼睑作用经常导致下部CL边缘向鼻侧方向旋转，即对于右眼来说会逆时针旋转，对于左眼顺时针旋转。
为了克服正常的旋转力，必须设计GP CL使其在角膜上的方向更稳定。确保稳定性的最常用方法是在设计中使用棱镜制造CL。

## Slide 167: 三棱镜稳定法：棱镜过大会引起......
  镜片质量增加
  镜片更低的偏移
  降低CL移动度
  泪液交换不畅
  角膜水肿
  不舒服
  角膜干燥
Notes: 12
12
Prism-Ballast
在安装Prism-Ballast GP toric CL时，最好使用尽可能少的棱镜来保持矫正柱镜轴向的稳定性。
对于某些患者，任一大小的Prism-Ballast项都将导致一些问题。每个病例都必须单独评估。过度棱镜可以导致以下问题：
CL质量增加。任一大小的棱镜都会增加CL质量，这可能会对动态验配评估产生不利影响。
Lower riding CL。当设计包含棱镜时， A well-centred GP CL可能会在角膜上附着的（riding）更低。过度偏心可以导致 CL附着于下缘区域。
移动受限。CL的质量增加可以在眨眼后延缓移动。确保CL的设计在眨眼后有一定的活动度是至关重要的。如果没有移动，很可能导致3和9点方向的水平点染。
泪液交换减少和代谢物排出不良。活动度的受限会降低戴镜后泪液交换，泪液而能够帮助排出GP CL配戴时产生的排泄物堆积。
角膜水肿。增加CL厚度将降低透氧性，特别是在CL的1/3下。镜片活动度降低会减少泪液交换，也会增加角膜水肿的风险。
眼睑不舒服。增加CL与眼睑相互作用，特别是在下眼睑边缘与棱镜基底相互作用的地方，会增加佩戴者的不适。
角膜干燥。增加的CL厚度，会降低CL活动度，配戴不舒适会降低眨眼频率，这会增加角膜干燥瘢的风险，特别是3点和9点的点染。

## Slide 168: 三棱镜稳定法
  低到中度的角膜环曲面性
  残留柱镜太大，视力不能接受
Notes: 12
12
Prism-Ballast
由于CL的后表面是球形的，因此获得最佳的物理贴附关系对于提高验配成功的几率非常重要。随着角膜不规则性的增加，配适标准会有所降低（ the fitting characteristics become more compromised ），并且与前表面 toric GP CL相关的一些问题可能会更加恶化。
某些患者使用球形GP CL可以实现良好配合的情况，但是由于残余散光的水平，视觉质量很差，故前表面toric设计是其理想的选择。

## Slide 169: 环形，前表面 环曲面接触镜
当眼睑不适合截断设计时，首选圆形（环形）前表面环曲面接触镜设计，例如：
  下睑低于角膜缘
  睑裂大
  眼睑松弛（眼睑张力小）
Notes: 12
12
圆形前表面设计的 Toric CL
圆形前表面Toric CL比截断设计应用更为广泛。当CL和下睑边缘之间的相互作用不理想时，选择的CL结合截断设计的使用。在下列情况下趋向于圆形prism-ballast CL：
睑裂很大
下睑边缘位于下睑缘下方
眼睑松弛
与截断的CL相比，圆形前表面设计Toric CL更容易设计和制造，并且当为患者验配时，从业者考虑的因素更少。

## Slide 170: 环形，前表面环曲面接触镜
  比截断设计简单：
  对称且居中的光学区
  棱镜需求低（1到1.5  D）
  舒适性提高
  更好的生理表现
Notes: 12
12
环形、前表面设计Toric CL
由于圆形前表面toric CL比截断型更容易验配和设计，因此它通常是首选的。与截断型CL相比，它的优点包括：
后表面光学区关于几何中心对称。这使得制造更容易，复产性更高
用来稳定柱镜轴的棱镜量更小
降低棱镜量导致整体CL更薄。这有助于提高舒适度和生理表现。

## Slide 171: 配适选择
  球面接触镜试戴片
  棱镜稳定法的球面接触镜
  总直径（TD）：8.80 - 9.20 mm
  可接受的静态和动态接触镜配适
  评估棱镜基底的旋转
Notes: 12
12
配适选择
当选择验配a circular prism-ballast front-surface toric GP CL时，从业者可以有多种选择。
期望的结果是：
稳定的配适
充足的动态和静态特性
矫正柱镜轴向
球形试戴CL可用于确定静态配适特性以及最终的球镜度数。然而，球形CL的使用将不能提供动态拟合特性的准确评估，包括由于眼睑影响导致的CL旋转量。为了克服球形试戴CL的局限性，从业者可以在每个试戴CL中掺入特定量的棱镜。这些CL可以适应由于眼睑影响而引起的旋转的影响。可在最终的CL选择中获得更精确的柱镜的子午线方向。

## Slide 172: 试戴接触镜配适
  TD在8.80和9.20mm之间
  确定最佳BOZR →在静态评估时合适的配适
  接触镜尽可能接近最终设计和BVP
Notes: 12
12
Trial Fitting: Use
验配时，应使用尽可能接近最终设计的CL。要考虑的最重要的CL参数之一是CL总直径。如果使用过大TD的试戴CL，则当结合棱镜时，最终CL可具有显着不同的动态配适效果。这是由于掺入prism-ballast时会出现厚度Δs和重量的增加。
一般来说，较小的（8.80 mm）TD CL用于比角膜平均曲率更陡和/或角膜直径更小的患者。直径较大（9.20 mm）的CL更适合角膜曲率平坦和/或角膜直径较大的患者。

## Slide 173: 试戴接触镜配适：评估......
  接触镜居中
  上眼睑与接触镜的相互作用
  接触镜活动度
Notes: 12
12
试戴：评估
试戴CL配适评估应包括动态和静态的评估，这对任何GP CL的评估都很重要。仔细分析的关键因素包括：
中央定位。Prism-ballast CL将倾向于偏下贴附在角膜上。如果使用non-ballasted 试戴CL，确保中央是可接受的，因为一旦将棱镜添加到设计中，诸如镜片位置靠下的问题将会加剧。
眼睑相互作用和CL活动度。如果Prism-ballast试戴CL在每次眨眼时移动度很小，则需要调整设计提高活动度。厚而不动的CL可能会引起诸如3点钟和9点钟点染等问题。

## Slide 174: 试戴接触镜配适：使用较小的总直径为了......
  宽睑裂
  较陡的角膜
  负的屈光度
  当镜片中央定位良好
Notes: 12
12
试戴
在验配前表面toric GP CL时，最好使用尽可能小的CL TD ，有利于动态评估配适。在确定合适的CL TD时，从业者必须评估的特征包括：
    睑裂大小
    眼睑的特点
    角膜地形图
    CL屈光度
    CL居中性

## Slide 175: 试戴接触镜配适：用更大的总直径为了......
  正常的睑缘位置
  眼睑力量较大
  较平较大的角膜
  正屈光度
Notes: 12
12

## Slide 176: 接触镜旋转
  通常，接触镜基底（6点钟位置）将由于眼睑力量向鼻侧旋转
  当下订单时允许这样的旋转（按惯例为10到15°）
  如果使用三棱镜稳定法试戴接触镜需要评估旋转
  当下定前表面柱镜时需代偿旋转（顺时针“+”）
Notes: 12
12
CL旋转
在眨眼期间施加到CL的力的方向经常导致CL的下侧（6点钟方向）边缘向鼻侧旋转（RE逆时针旋转，LE顺时针旋转）。
当使用经验法验配CL时，或者如果使用球形试戴CL时，必须允许旋转效应，要认为在确定最后的prism-ballast CL参数时也将发生相同的旋转。鼻侧的容差通常为10-15度。采用这种验配方法时，应寻求CL制造商的建议。
如果有prism-ballast试戴片的话，可以更准确地评估旋转度
。操作者可以直接测量旋转，可更有信心地确定散光的轴位。

## Slide 177: 右眼
上眼睑
角膜
下眼睑
CL
棱镜基底AT 280o
Notes: 12
12

## Slide 178: 评估接触镜旋转
  使用三棱镜稳定法的接触镜试戴片
  将狭窄的裂隙等光束与基底- 顶“连线”径线对齐并从量角器刻度读取
  试镜架和带散光的接触镜试戴片
  使用钟面评估
Notes: 12
12
评估旋转度
准确评估CL旋转是前表面toric CL验配成功的关键。从业者可以使用许多方法来确定正确的散光轴位。
如果CL不旋转，并且棱镜基底保持在6点钟位置，则CL和散光轴将重合并且不需要补偿。如果棱镜基座确实沿垂直子午线旋转，则在验配CL散光轴时必须进行补偿。这有助于准确的对准散光轴。
使用适当的prism-ballast CL将允许从业者准确评估旋转。
评估旋转度
评估旋转度的一种方法是将裂隙灯光束对齐基部 - 顶点子午线 （base - apex meridian），然后根据裂隙灯照明系统上的量角器刻度读取旋转度。
另一种方法是让患者配戴试镜架并使用带有刻度的柱镜片，可以旋转与基部 - 顶点子午线（ base - apex meridian）。然后可以直接从试戴架的轴位刻度读取旋转度。

## Slide 179: 评估接触镜旋转：鼻侧旋转
270°±15参考标记
此处显示：逆时针偏转10°
270°±15参考标记
此处显示：顺时针偏转10°
R
L
Notes: 12
12
有经验的临床医生可通过观察准确地评估旋转度。如果将角膜按照时钟分割，每个小时代表30°。进一步细分成10°梯度，可以用于评估基部 - 顶点子午线 base - apex meridian的旋转度

## Slide 180: 确定柱镜度
最好使用三棱镜稳定法的球面BVP接触镜试戴片
接触镜试戴片稳定后片上验光
Notes: 12
12
确定柱镜度
准确的片上验光对于确定所需的柱镜处方很重要。准确的过度折射很重要。最好使用球面诊断性镜片来评估柱镜度，这样从业者可以对最终结果更有信心。
只有球镜度的使用棱镜垂重法的试戴片也适用于柱镜度的评估。
为确保准确性，必须在足够时间适配后，再进行CL稳定性、旋转度和所需的球柱镜度的所有评估。

## Slide 181: 确定柱镜度
始终要对所需的柱镜度进行评估，因为它可能与理论计算值差异显著
Notes: 12
12
确定柱镜度
应仔细和有条理地评估柱镜度。使用合适的试验片进行片上主觉验光应该为确定所需的柱镜处方提供最准确的指导。
任何理论计算都应与主观验光结果相一致。当出现显着差异时，需要分析相应原因。

## Slide 182: 理想配适特征
静态中央配适荧光图合适
下方偏位不超过角膜缘
眨眼后需要一些镜片活动度
足够的瞳孔覆盖
稳定的旋转位置
Notes: 12
12
理想配适特征
以下指南将帮助从业者为患者提供满意的CL：
中央平行配适是理想的，因为它同时满足稳定性和良好的活动度。
大多数前表面环曲面CL会出现下方偏位。应该防止镜片超出角膜缘的过度偏位，因为这可能导致不适和视觉表现不佳。
一定的活动度（> 0.5 mm）是成功配适所必需的。前表面环曲面CL由于重力会导致镜片向下运动。在大多数情况下，固定不动的CL会引起严重的问题，例如3&9点钟的染色。
由于大多数前表面环曲面CL存在偏位，所以验配师必须仔细评估瞳孔覆盖度。瞳孔覆盖不足会导致视觉问题，尤其在夜间瞳孔散大时最明显。
为获得最佳视觉效果，前表面环曲面CL必须有稳定的旋转度，以确保柱镜处方合适。如果每次眨眼旋转度变化会带来严重的视觉干扰。

## Slide 183: 接触镜订单
为实验室提供实际使用的试戴片后表面设计参数
根据旋转度进行柱镜轴向补偿
是否已经做出轴向补偿，告知实验室
  -由开具处方者进行轴向补偿可能更好，因为是他们亲自试戴评估
指定三棱镜稳定法的量
Notes: 12
12
确保将试戴片后表面的设计和所有其他参数提供给厂商。
在确定最终轴位时，必须考虑任何导致基部 - 顶点子午线 base - apex meridian不在垂直位的镜片旋转，否则镜片轴位偏移会导致视觉质量下降。
在确定棱镜垂重法所需棱镜量时，使用保持CL的旋转稳定性所需的最少棱镜量。不要将这个问题留给厂商。
与球面CL相比，校验前表面环曲面CL的参数更加困难。尽管存在技术问题，但所获得的信息对于理解镜片在眼睛上的表现很有帮助。

## Slide 184: 核查前表面环曲面
焦度计
核查棱镜度
伴随底向下的三棱镜测量球镜度、柱镜度和轴位
由于像差在接触镜中的存在，光学仪器检查可能略微失真
Notes: 12
12

## Slide 185: 接触镜订单：注意事项
基底 - 顶点径线的旋转与 接触镜偏位相对
旋转度非常难以预测
旋转可以在眼睛注视不同位置时发生变化
Notes: 12
12
CL订购
在订购CL之前，验配者必须确保已经评估了真实的旋转度。
如果不考虑CL的水平偏位，则评估的旋转度可能无效。CL可能发生鼻侧或颞侧偏位（横向移动），但不一定旋转。在这种情况下，基部 - 顶点子午线依旧保持垂直方向。
镜片旋转度评估应该在患者在主要注视方向时进行。验配者必须考虑到在其他注视方向上旋转度可能不同。
由于旋转度是不可预测的，因此需要仔细评估镜片运动和柱镜轴向补偿。

## Slide 186: 接触镜订单：预警 – 接触镜中心定位
CL中心定位良好
接触镜和角膜上的点或线均位于270 °
角膜
Notes: 12
12

## Slide 187: 接触镜订单：预警 – 接触偏位
CL鼻下方偏位 右眼（OD）
点/线标记棱镜底在CL上位于270°，但在角膜上位于280°
角膜
Notes: 12
12

## Slide 188: 理想的患者特征
下睑缘位于或高于下方角膜缘
Notes: 12
12
理想的患者特征
只有当下眼睑位置使之有可能增大与CL底部的接触时，才应尝试CL截断（ truncation）。如果下睑缘低于下方角膜缘，则与CL的稳定接触将是最小的。
上眼睑的位置没有那么重要。然而，它应该在角膜上的位置比正常稍高并且具有中等到松弛的张力。如果上眼睑在角膜上位置较低和/或较紧，则其对CL的影响可能抵消截断（truncation）的作用。

## Slide 189: 配适要求
接触镜应该在眨眼时上升，然后定位居中稍靠下
垂直接触镜直径约8.80至9.20mm
水平接触镜直径约9.20至9.60mm
Notes: 12
12
配适要求
截断 （truncated的）镜片主要配适考虑因素是CL底部和下睑缘之间的相互作用的情况。必须对其进行优化以保持CL定位并获得足够的舒适度。
必须仔细评估CL活动度。通常，截断 （truncated）的镜片随着每次眨眼而向上移动，然后重新定位，向下抵靠住下眼睑。不充分的镜片活动（0.5mm或更少）通常会导致周边角膜干燥等并发症。

## Slide 190: 接触镜要求
光学区域足够大，可在低照度下足够覆盖瞳孔
接触镜上边缘圆润且已抛光
截断稳定法设计与下眼睑轮廓相匹配
截断稳定法如果是“方的”会与下睑缘有最大的相互作用
没有尖锐连接导致→不舒适
Notes: 12
12
CL要求
硬镜的（截断Truncation）设计比圆形的CL更复杂。
需要关注以下关键特点以确保理想配适：
CL必须在角膜上低位使其能与眼睑边缘相接触。
如果光学区域太小，则在昏暗照明下瞳孔的覆盖度可能不足。
必须仔细考虑所需的BOZD。
为了获得最大的舒适度，上部或顶部CL边缘必须圆润和抛光。这是一个关键考虑因素，因为低位的CL增大了上眼睑与CL相互作用的机会。

## Slide 191: 接触镜要求 继续......
截断稳定法为了基部 - 顶点子午线通过10-15°以实现最大的眼睑相互作用
在高度的负度数中，由于截断稳定法丢失效果，需要更多的棱镜（1.25-1.75 ）
将光学区域向上偏移0.5 mm以保持瞳孔覆盖
Notes: 12
12

## Slide 192: 接触镜要求
BASE
APEX
左眼
Notes: 12
12
截断偏移
为了实现CL截断和下眼睑边缘之间的最大程度的相互作用，重要的是在两个表面之间具有尽可能多的接触。
当CL处于其静止位置时，截断和眼睑边缘
应该对齐。这将最大化对CL旋转的抵抗力。
在大多数情况下，基部 - 顶点子午线将经鼻旋转，因此，需要在CL基部的颞侧进行截断。在某些情况下，将截断的轮廓与眼睑的轮廓相匹配可能是有用的。

## Slide 193: 接触镜要求
截断稳定法
Notes: 12
12
截断负度数CL
截断CL涉及去除大量CL材料。当CL BVP为³-6.00D时尤其如此。
材料的损失可能不利地影响CL配件的稳定性并导致过量的CL旋转。动态拟合特性可以与用相同BVP的圆形prism-ballast CL观察到的那些显着改变。
如果在这种情况下需要截断，则可能需要更高量的prism-ballast来维持最佳的视觉质量。
截断正度数CL
当截断正屈光度的CL时，去除的材料量不如负去逛的CL显著。通常，没有必要对高附加处方（Rxs）使用的prism-ballast进行任何补偿。

## Slide 194: 后表面环曲面接触镜
在许多情况下，≤2.50 D的角膜散光能被恰当参数的球面接触镜配适
当球面接触镜不能达到一个令人满意的物理和/或生理配适时，则需要后表面环曲面
Notes: 12
12

## Slide 195: 后表面环曲面接触镜
人为造成水平子午线配适合适，垂直子午线没有配适合适
（为了PLTF循环/交换的利益）
Notes: 12
12

## Slide 196: 环曲面镜片的光学
如果一个有3.00 D散光的角膜配适了一片前表面球面而后表面环曲面的接触镜，那么角膜散光将不会被完全矫正
接触镜后表面的形状会诱导产生残余散光
Notes: 12
12
Optics of Toric CLs
如果CL背面是toric设计的，它将无法矫正所有角膜散光。
例如，一个球面、非弯曲的GP CL矫正90％的角膜散光并且过矫的屈光度仅为原散光度数的10％时，可以认为所有的散光都是角膜产生的。
如果在相同的角膜上，CL配有后表面toric设计，则角膜散光不能像后表面球面设计的CL那样被完全矫正。过矫的屈光度中将包含一部分非生理性散光度数。是通过制作CL后表面toric设计而诱导出来的。

## Slide 197: 环曲面接触镜的光学
散光效果产生于泪液接触镜系统，通过接触镜的环曲面后光学区与两个不同折射率的表面形成界面
造成的散光量由下式决定：
- CL材料的折射率
- 角膜前泪液的折射率，＆...
- CL后表面散光的大小
Notes: 12
12

## Slide 198: 环曲面接触镜光学
由后表面环曲面设计引起的散光总是一个负柱镜，其轴位与后表面平坦径线相同
Notes: 12
12

## Slide 199: 诱发的柱镜度数
折射率（n）：
接触镜 = 1.49（PMMA）
空气 = 1.0
泪液 = 1.336
角膜曲率计 = 1.3375
Notes: 12
12
诱发的柱镜度数
如果已知以下值，则可以计算出CL诱发的散光值：
CL材料的折射率
主子午线的曲率半径
随着CL材料的折射率接近泪膜的折射率（1.336），造成的散光的屈光力也随之降低
对于任一后表面toric/前表面球面设计的CL，也可以由焦点计（focimeter）测量的CL柱镜度数来计算CL诱发的散光度数。对于折射率较低的材料，multiplier值也会降低。

## Slide 200
诱发的柱镜度数
n Tears - n CL
n Air - n Keratometer
1.336 – 1.49
1.0 – 1.3375
= 0.456
诱发的柱镜 = 0.456 x  KCL
对于接触镜的折射率是 1.49 = 0.456
1.47 = 0.397
1.43 = 0.279
= 柱镜度数的比值 (诱发的/∆Ks)
Notes: 12
12

## Slide 201: 诱发的算光度数
n Tears - n CL
n Air - n CL
1.336 - 1.49
1.0 - 1.49
= 0.314
诱发的柱镜 = 0.314 x 角度计柱镜度CL
接触镜折射率是 1.49 = 0.314
1.47 = 0.285
1.43 = 0.219
Notes: 12
12

## Slide 202: 诱发的柱镜度数：举例
角膜曲率 7.50 mm @ 180 (45.00 D) 6.89 mm @ 90 (49.00 D)
CL BOZR (配适合适)  7.50 mm / 6.89 mm
& 球面前表面
 KCL = 4.00D (i.e. 49 D – 45 D)
诱发的柱镜度数= –(0.456 x 4) x 180 = –1.80 D x 180
Notes: 12
12
诱发的柱面屈光力：示例
在该示例中，如果发现球面CL具有可忽略的过矫屈光度，则后表面toric/前表面球面CL将具有一个1.75D散光度的过矫度数。
在大多数情况下，CL诱发的散光会降低视觉质量。选择后表面toric的目的是在CL和角膜之间实现更令人满意的物理贴合关系。如果视觉受到诱发散光的不利影响，则必须在CL前表面上施加适当的散光矫正。前表面设计必须矫正所有的散光（CL导致，残留和/或生理）。
对于此示例，前表面上的+1.75 DC x 180将中和诱发的柱镜。在CL的前面添加toric设计得到BITORIC设计。这将在角膜上提供可接受的物理贴合关系以及令人满意地矫正视力。

## Slide 203
配适后表面环曲面GP接触镜
Notes: 12
12

## Slide 204: 材料选择：注意事项
  尺寸稳定性
  透氧率
  光学稳定性
  易于制造
Notes: 12
12
材料选择
实现GP后表面toric设计成功的最重要因素之一是选择CL材料。关键问题是：尺寸稳定性。CL必须保持其形状以确保保持后表面和角膜之间的物理相容性。对于一些材料，后表面toric的程度可能随时间而变化，结果，视觉质量可能随着戴镜周期的增加而下降。
透氧性。由于复曲面CL较厚，Dk / t低于等效球镜度相近的球面镜。选择具有中-高透氧性的CL是非常有必要的，以确保满足角膜的生理要求。
光学稳定性。稳定的CL材料可最大限度地降低CL翘曲的风险。CL形状的不规则变化将导致视觉质量的降低。
制造问题。一些GP CL材料难以被制造商切割和抛光。应向CL实验室询问他们使用的材料，并要求他们建议哪种材料能够最好地结合强度和耐久性需求以及易于制造。

## Slide 205: 接触镜设计哲理
  经验配适
  试戴片配适
Notes: 12
12
CL设计理念
在设计后表面toric GP CL的形状时，从业者可以选择使用经验验配技术或试戴CL验配法。后者通常会给出更令人满意的结果，因为从业者可以更好地控制最终结果。

## Slide 206: 经验订单：要求
  处方细节
  角膜曲率
  HVID
  睑裂大小（PAS）
Notes: 12
12
Empirical Ordering
Fitting the CL empirically involves the manufacturer designing a CL based on refractive & keratometric data provided by the practitioner.
This technique is often successful. However, the first CL fitted may fail to perform satisfactorily. This first CL therefore becomes the trial CL from which a second, improved CL design can be derived.

## Slide 207: 经验订单：潜在的问题
  角膜曲率计的不准确性
  角膜曲率计数据的有限值
  周边角膜形状的未知
  如果第一次接触镜没有成功，对于患者时间延迟
Notes: 12
12
限制经验法成功的因素有很多原因有很多，包括：
角膜曲率的误差。测量期间发生的误差将影响toric CL曲率半径的选择。这可能导致角膜上的物理贴合不良。
角膜曲率数据不全。由于仅测量中央角膜曲率，因此几乎没有有用的信息来帮助指导周边曲率和光学区直径的选择。
不了解周边角膜形态。从中央到周边区域可发生角膜复曲面性（toricity）的显着变化。
患者的时间延迟（ Time delay for the patient ）。如果通过经验法验配的第一片CL不令人满意，则需要重新验配。通过试戴法结合患者戴镜的评估，验配成功率大大提高。

## Slide 208
设计一个后表面环曲面GP接触镜
Notes: 12
12

## Slide 209: 全适合模型（Full-Alignment Model）
  在每个径线上平行的（对准的）配适→稳定
  创建更紧配适的接触镜
  最适合下方角膜的环曲面（1.75 - 2.50 D）以保持旋转稳定
  要求更小的总直径（8.60 - 9.20 mm）
Notes: 12
12
Full Alignment
在每个主子午线上配有等于角膜曲率半径的BOZR的后表面设计的toric GP CL通常会有稳定的偏紧的配适。
该技术最适用于角膜散光在1.75D至2.50D范围内的情况。当散光度低时，full alignment技术可产生对CL旋转的最大阻力。
CL 总直径的选择对于保持稳定性也很重要。较大的TD将有助于稳定性。

## Slide 210: 全适合模型：优点
  为旋转提供抵抗
  简单的接触镜光学
  应该显示一个对准的（配适的）荧光素图
Notes: 12
12
Full Alignment：优点
当验配后表面toric GP CL时，full alignment技术的主要优点是CL通常将在角膜上保持它的子午线方向的稳定。当CL后表面的复曲面与角膜的复曲面紧密贴合时，会提高对旋转的阻力。
当CL的主子午线与角膜贴合时，会产生平面的泪液镜。因此，矫正每个子午线所需的屈光度（BVP）将等于矫正球面角膜的框架眼镜度数。
荧光素图案应显示出宽的定位区，对验配者来说评估很容易。

## Slide 211: 全适合模型：缺点
  泪液交换和代谢物清除不足
    配戴时间可能是次佳的
  在接触镜里需要最大屈光力
  比低环曲仿真设计，接触镜更厚更重
Notes: 12
12
Full Alignment：缺点
即使Full-Alignment Model通常可以达到稳定贴合，但仍存在一些缺点：
紧密的贴合验配将降低CL下的泪液交换。这可能向角膜供氧降低以及限制从CL后面排除代谢物。代谢物堆积可能导致CL沉积物增加以及眨眼时CL的活动度降低。
使每个子午线贴合会导致泪液镜的缺失。因此，每个子午线所需的BVP将是由屈光不正确定的全部屈光度。这导致CL设计必须比low-toric设计更厚更重，where a negative tear CL contributes some of the power required along one meridian.

## Slide 212: 低环曲仿真模型
所选择的接触镜后表面半径将角膜高环曲面转换为与球面后表面接触镜设计相配适的低角膜环曲面等效。
Notes: 12
12
Low-Toric Simulation
An alternative to fitting a patient with a full alignment design is to flatten one principal meridian. The final CL to cornea relationship will be similar to that achieved when fitting a spherical back surface GP CL to a cornea with a low level of toricity where the flatter meridian is fitted close to alignment.
The low-toric simulation CL will be relatively flatter along the steeper corneal meridian, resulting in a fluorescein pattern typical of a cornea of low toricity.

## Slide 213: 低环曲仿真模型
适合较高的角膜环曲面
在平的径线上适用接近平行的配适
陡峭的径线配适比K值更平坦约1/4～1/3的角膜环曲面，即半径间的差异
接触镜总直径在9.0 至 9.4 mm
Notes: 12
12
Low-Toric Simulation
This technique of fitting a toric GP CL is best suited to corneas with moderate to high levels of astigmatism.
A general approach to selecting the correct CL design is to fit the flatter corneal meridian close to alignment to achieve dynamic stability. The steeper meridian is fitted with a CL radius that is flatter than the corneal radius by approximately 1/4 to 1/3 the total corneal toricity.
The CL TD is in the range from 9.0 mm to 9.4 mm. Such a TD will provide added stability to the CL fitting.

## Slide 214: 低环曲仿真模型
Notes: 12
12
The following is an example of this approach:
Keratometry 8.23 mm @ 180 (41.00 D)
7.67 mm @ 090 (44.00 D)
Corneal astigmatism 3.00 D
1st principal meridian = flat K
= 41.00 D (8.23 mm)
2nd principal meridian = 1/3 of corneal toricity (1/3 of 3 D)
= 1.00 D flatter
= 43.00 D (7.85 mm)

## Slide 215: 低环曲仿真模型: 优点
改善泪液交换和废物清除
接触镜更轻更薄一点
比全适合设计有更高的 Dk/t 值
Notes: 12
12
Low-Toric Simulation: Advantages
The low-toric simulation GP fitting is the most commonly employed method. It offers some advantages over full alignment toric CL designs.
By having one meridian fitted flatter than the cornea, the exchange of tears during each blink is facilitated. The ↑ tear flow results in a somewhat greater supply of O2 to the cornea as well as assisting in the removal of debris from behind the CL.
The BVP required in the steeper meridian for a low- toric simulation design is less than that needed for a full alignment back-surface toric CL as some of the astigmatism is corrected by the tear layer. The CL will be thinner, lighter, & provide a higher level of O2 transmission.
The overall advantages of this type of design make it the CL of first choice for the majority of patients needing a back-surface toric GP CL correction.

## Slide 216: 后表面环曲面前表面球面
有限的应用
产生柱镜来矫正散光
可用于逆规角膜散光的病例
Notes: 12
12
Back-Surface Toric With a Spherical Front
A CL with a toric back surface & a spherical front surface has only limited application. It can be applied when the induced cylinder can be used as the correcting power for the physiological residual astigmatism.
This occurs when the total refractive astigmatism is about 1/3 greater than the corneal astigmatism & both have the same axis. This situation is more likely to occur in cases of against-the-rule corneal astigmatism.

## Slide 217: 后环曲/前球面接触镜：举例
Rx: –1.00/–3.00 x 90
Ks: 44.00 @ 180 42.00 @ 90
∆ = +2.00 x 90
计算残余散光: –1.00 x 90 (–3.00 +[+2.00])
计算诱导的散光 (n=1.49): –0.91 x 90 (2.00 x 0.456)
计算诱导的散光 (n=1.43): –0.56 x 90 (2.00 x 0.279)
诱导的散光将作为校正接触镜矫正患者的“生理”散光（希望这样！）
Notes: 12
12
Toric Back/Spherical Front
In this example, the calculation indicates that if a spherical GP CL were fitted a residual cylinder of -1.00 D x 90 would be manifest in the over-refraction.
If a full alignment back-surface toric GP CL with a material refractive index of 1.47 was fitted, the induced cylinder could be determined from the following formula:
Induced Cyl = 0.397 x 2.00
= 0.79 D
Therefore a negative cylinder of 0.75 D with an axis along the flatter meridian (90 degrees) is ← the CL back-surface toricity. This cylinder will, in this example, correct the physiological residual astigmatism.

## Slide 218: 双环曲面镜片
如果接触镜后表面为环曲面时产生残余散光，则校正柱镜度可以切割在接触镜的前表面上→完全校正。
因此，前后环曲面表面即为术语“双环曲面”接触镜设计。
Notes: 12
12
Bitoric CLs
In most cases, the use of a back-surface toric GP CL to improve the physical fit will result in significant induced residual astigmatism which can be confirmed by over-refraction.
The patient’s visual requirements can only be satisfied by manufacturing a CL with the appropriate correcting cylinder cut on the front surface.

## Slide 219: 双环曲面接触镜：配适
本质上，双环曲面接触镜本质上是两个不同设计的球面镜片-一个瞄准较平坦的径线，另一个瞄准较陡的径线
Notes: 12
12
Fitting Bitorics
The fitting of bitoric GP CLs is not a complicated issue if the practitioner considers the CL in terms of 2 spherical CLs: one fitted to the flatter meridian & one to the steeper meridian.
In this way the calculations for the CL back surface design & meridional BVP are made for toric corneas by considering them to consist of 2 independent meridians.

## Slide 220: 配适选项
经验法计算基于:
  精确的K读数
  精确的配镜处方(转换到角膜平面)
具有精确的片上验光处方的球面接触镜试戴
后表面环曲面接触镜试戴片
Notes: 12
12
Fitting Options
Empirical methods of fitting bitoric GP CLs may be employed by the practitioner & the manufacturer. The limitations of the empirical approach were described previously. For bitoric CLs, the potential for error in the calculations is significant, even when great care is taken in measuring the refractive error & the corneal shape.
To ↑ the chance of a successful first fitting, trial CL assessment is recommended. By using back-surface toric trial CLs, the practitioner can more accurately assess the CL to cornea relationship as well as determe the BVP needed along each meridian.

## Slide 221: 配适双环曲面: 举例
角膜曲率 42.00 @ 180 (8.04 mm) 46.50 @ 90 (7.26 mm)
验光结果 –2.00/–5.00 x 180
顶点眼距 12 mm
角膜平面的处方 –2.00/–4.50 x 180
需要的接触镜BVP –2.00 D @ 180
(径线屈光力) –6.50 D @ 90 (–2.00 +[–4.50])
完全配适的接触镜设计
8.04 mm沿着180 –2.00 D*180 BVP
7.26 mm沿着90 –6.50 D*90 BVP
Notes: 12
12
Fitting Bitorics
An example of the empirical fitting technique for a bitoric GP CL is given here.
The cornea has 4.50 D of cylinder & the CL is fitted, for ease of calculation, using the full alignment technique (the low-toric simulation technique is more likely in this case).
The first step is to calculate the refractive error along each meridian after allowing for the vertex distance. As can be seen in this example, the cylindrical power at the corneal plane is not the same as that found at the spectacle plane.
The meridional powers are –2.00 D along the 180 meridian & –6.50 D along 90. As the CL is fitted in alignment, there is no need to allow for any tear CL effects.
Providing the manufacturer with the details of the BOZR for each meridian as well as the BVP allows the required front-surface toric curvature to be calculated.
Note that a vertex distance of 14 mm is more realistic that the 12 mm used in this example.

## Slide 222: 球面接触镜试戴片方法: 最平径线
在平坦径线上使用平行配适
为平坦径线确定最佳 BOZR 及周边接触镜设计
使用接触镜设计和BVP接近最终接触镜需求
实施球柱镜上验光
延平坦径线决定所需的BVP
Notes: 12
12
Spherical Trial CLs
When using spherical trial CLs, begin by fitting the flattest meridian with a CL that has a BOZR equal to the corneal radius of curvature. Such an alignment fitting will provide the best assessment of the physical fitting relationship for that meridian. Most importantly, a careful analysis of the static fitting characteristics is made along that meridian. The trial CL can be altered to try to achieve an optimal meridional fitting.
The best fitting trial CL is then used to determine, by over-refraction, the BVP needed along the meridian. An allowance should be made for any tear CL effects if the BOZR of the final CL differs from that of the trial CL.

## Slide 223: 球面接触镜试戴片法:陡径线
配适陡的径线，比角膜环曲面K值平坦 25% 到 33%
实施球柱镜上验光
延陡峭径线确定所需的BVP
Notes: 12
12
Spherical Trial CLs
Using the method of low-toric simulation requires the steeper meridian of the CL to be fitted flatter than the corneal radius of curvature. The general rule is to make the CL radius flatter than the corneal radius by 25%-33% of the value of the corneal toricity (in mm).
For example, if the corneal radii of curvature are 7.20 mm & 8.00 mm, the steeper radius of curvature of the trial CL would be selected to be 7.40 mm & the flatter meridian would be 8.00 mm (i.e. 25% of the 0.8 mm toricity for the steep meridian and on-K for the flattest).
An over-refraction is performed to obtain the necessary BVP. An allowance must be made for the tear CL effect if the final CL BOZR differs from that of the trial CL.

## Slide 224: 球面接触镜试戴片发: 最终步骤
将接触镜设计细节发送到实验室
为每条经线提供所需的BOZR和BVP
Notes: 12
12
Spherical Trial CLs
The trial fitting technique allows the practitioner to determine the optimum back surface design for the flat meridian. It is important that the trial CLs have a BOZD that is close to the required size to allow for accurate determination of the optimal back surface design. A trial CL also allows for an accurate measurement of the BVP required along each meridian.
Once the design & BVP have been finalized, the information for each meridian is supplied to the manufacturer. The necessary front surface design is then calculated taking into account the material refractive index.

## Slide 225: 球面接触镜试戴片: Advantages 优点
可以分开改变每条径线上的接触镜设计
径线线屈光力计算基于镜上验光的处方
泪液接触镜调整通常是低度的
Notes: 12
12
Spherical Trial CLs
There are a number of advantages in using a spherical trial CL when fitting the patient with bitoric GP CLs. Each CL design used allows the static fitting pattern to be assessed. The practitioner can then determine the optimum back surface shape for each meridian.
The BVP needed for each meridian can be assessed by over-refraction with the best fitting trial CL on the eye. It is important that the over-refraction be performed carefully to ensure that the full refractive error is determined.
An advantage of using trial CLs is that the effect of the tear CL is often very small. If the best trial CL is similar in design to that of the ordered CL, the adjustments to the BVP, as determined by the over-refraction, will be very low. A change in the BOZR of 0.05 mm is equivalent to an alteration to the BVP by 0.25 D.

## Slide 226: 球面接触镜试戴片
如果在环曲面角膜上的球面接触镜镜上验光处方  没有最小参与散光，那么只有诱导柱镜(← 通过制作后表面环曲面)需要矫正。
Notes: 12
12
Spherical Trial CLs
Performing an over-refraction with a spherical trial CL on the cornea will provide the practitioner with very useful information.
If the result of an over-refraction suggests that a high level of vision can be obtained with a spherical power, then the only complicating factor might be the induced cylinder that results from making the CL back surface a toric shape.
The induced cylinder can be corrected by cutting a plus cylinder of the same power on the CL front surface.

## Slide 227: 球面接触镜试戴片
前表面，正柱镜度等于测量的残余散光，其轴与诱导的（负的）柱镜相同，将完全矫正残余散光（在这种情况下，诱导散光）。
这样的接触镜在原位有球镜屈光力效应(SPE) 。
Notes: 12
12
Such a CL is described as a spherical power effect (SPE) design, as the CL may rotate on the cornea without compromising the quality of vision.

## Slide 228: 球性度数效力接触镜（SPE CL）
如后表面环曲面已知，诱导的柱镜量可以被计的（如. 0.456 x  KCL for PMMA CLs)
制造商可以切割出前表面柱镜以抵消诱导的散光度数
Notes: 12
12
Spherical Power Effect
A more rigorous way of fitting bitoric GP CLs is to use a set of bitoric trial CLs that have been manufactured with a spherical power effect design.
These CLs, which have toric back surfaces, provide the best opportunity for judging the suitability of the physical fitting relationship between the CL back surface & a toric cornea.

## Slide 229: 球性度数接触镜: Advantages 优点
可在不损害视力的情况下原位旋转
空气中柱镜度数是后表面环曲面的1×
可以使用接触镜试戴片
可以评估残余散光
Notes: 12
12
Spherical Power Effect (SPE)
The prime advantage of an SPE bitoric CL is that any rotation on the cornea will not adversely affect the visual performance. At any orientation, the front surface cylinder will neutralize the induced cylinder.
In air, when the CL is placed on the focimeter, the value of the measured cylinder power will be equal to the amount of the back surface cylinder (∆K) as measured by the keratometer.
An SPE trial CL set will allow for a very accurate determination of any residual astigmatism. If residual astigmatism is present, the manufacturer will produce a front surface on the CL that corrects the cylinder. Such a CL is described as a cylinder power effect (CPE) design.

## Slide 230: 周边环曲面接触镜
某些情况下, 球面接触镜可以 有足够的中心定位和中周部配适模式. 然而, 周边角膜环曲面能  在陡峭径线上形成过多的边缘空隙.
通过设计具有合适的周边弧的接触镜，可以提高周边配适模式。
Notes: 12
12
Peripheral Toric
In some cases, the peripheral corneal toricity may be greater than expected based on the central measurements.
When this occurs, a spherical back surface CL may fit the central zone of the cornea adequately & provide an acceptable physical fitting relationship.
Due to the peripheral toricity, an excessive amount of clearance will occur between the CL back surface & the cornea along the steeper corneal meridian.
A large amount of clearance along one meridian of the cornea is likely to result in an unstable fitting, rocking of the CL about the flatter corneal curvature & possibly discomfort. By utilizing a toric peripheral design, the stability can be improved ↑ significantly. When the physical fitting characteristics of the CL are optimized, the physiological integrity of the cornea will be better maintained.

## Slide 231: 周边环曲面接触镜
11.00
更陡的第二和周边弧
10.60
8.60
9.00
更平的第二和 周边弧
Notes: 12
12

## Slide 232: 周边环曲面接触镜：用于
低中度角膜环曲面
角膜周边环曲面大于中心环曲面
改善:
  接触镜中心定位
  接触镜稳定性
  接触镜活动性
  泪液交换
Notes: 12
12
Peripheral Toric
On a cornea with a moderate degree of peripheral toricity, the peripheral toric design has a number of advantages over a spherical design.
The primary advantage is an improvement in the physical fitting characteristics including CL centration & stability. By using a peripheral toric design, the axial edge clearance will be more uniform around the circumference of the CL. This will  smoother movement & permits the exchange of tears more freely without the risk of peripheral or central bubble formation.

## Slide 233: 周边环曲面接触镜
为了稳定性需要宽的周边弧
周边接触镜环曲面是角膜中心环曲面的 65%到75%
通过每个周边弧维持环曲
产生椭圆形后光学区
过度旋转可导致 上皮损伤
Notes: 12
12
Peripheral Toric
For optimum peripheral toric CL performance, the secondary & subsequent curves should be sufficiently wide to enhance the CL to cornea fitting relationship. A width of 0.4 to 0.6 mm permits the manufacturer to control CL production accurately.
When designing a peripheral toric CL, the amount of toricity generated is based on the central corneal keratometry measurements. The value of the keratometry may underestimate or overestimate the peripheral toricity. As a general rule, the peripheral CL toricity is 65%-75% of the value of the central corneal toricity as measured by the keratometer.
The production of peripheral toric curves results in an elliptical optic zone shape. Care should be taken to ensure that the optic zone is large enough to prevent visual problems associated with decentration of the CL.
Because of the relatively small area of toricity on such a CL, it is more likely to rotate than a full back-surface toric design.
If a peripheral toric CL rotates on the cornea, the steeper meridian of the CL periphery will impinge upon the flatter meridian of the cornea. This has the potential to  localized corneal damage & ↓ comfort for the wearer. Such rotation is most likely to occur if insufficient toricity is generated on the CL, or if an attempt is made to fit a cornea that has too little peripheral toricity.

## Slide 234: 周边环曲面角膜接触镜: 有点
容易解决接触镜配适问题
制造简单
相对可复制
Notes: 12
12
Peripheral Toric: Advantages
The main advantage of a peripheral toric GP CL design is that it is often the simplest solution to the problem of fitting an GP CL to a toric cornea. In cases where a spherical CL can provide an acceptable central fitting, the addition of toric peripheral curves to the CL will ↑ the stability & quality of the fit.
A peripheral toric CL is relatively simple to manufacture & is more reproducible should a replacement CL be required.

## Slide 235: 符号
↑ | 增加，提高 | { | 由…共同产生
↓ | 减少，降低 | } | 共同产生
→ | 生产，向着 | Σ | 总和
← | 从...产生，，由…引起 | ± | 加减
↔ | 没有变化，不明显 | + | 正号，加，包括，和
↑ ↑ | 明显增加 | - | 负号，减少
↓↓ | 明显减少 | ≈ | 约等于
% | 百分比 | = | 等于，与什么相同
＜ | 小于 | & | 和，以及
＞ | 大于 | x0 | 角度，例如450
≥ | 大于等于 | ＠ | 在…子午线上
≤ | 小于等于 | D | 屈光度
？ | 不确定，有疑问的 | X | 例如-1.00X175 代表-1.00柱镜，轴向1750
n | 折射率 | △ | 棱镜度数

## Slide 236: 简称
μg | 微克（0.001毫克） | min | 分钟
μL | 微升（0.001毫升） | mL | 毫升（0.001升）
μm | 微米（0.001毫米） | mm | 毫米
μmol | 微摩尔 | mmol | 毫摩尔
cm | 厘米（0.01m） | mOsm | 毫渗透摩尔
d | 天，天数 | nm | 纳米（10-9m）
Endo | 内皮 | Px | 配戴者
Epi | 上皮 | Rx | 处方
h | 小时，小时数 | S | 秒，几秒
Inf. | 下面 | Sup | 上面
kg | 公斤 | t | 厚度
L | 升 |  | 

## Slide 237: 首字母缩略词
ADP | 二磷酸腺苷 | L | 左
ATP | 三磷酸腺苷 | LE/OS | 左眼（拉丁文左眼）
ATR | 逆规 | LPS | 提上睑肌
BS | 最佳球镜 | NADPH | 还原型辅酶II
BUT | 破裂时间 | NIBUT | 非侵犯性破裂时间
CCC | 中央角膜云翳 | OO | 眼轮匝肌
CCD | 电荷耦合装置 | OU | 双眼(拉丁文）
Cf. | 与什么相比 | PD | 瞳距
CL | 接触镜 | PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯
Dk | 氧通透性 | R | 右眼

## Slide 238: 首字母缩略词
DW | 日戴 | R&L | 右&左
e.g. | 例如 | RE/OD | 右眼/右眼（拉丁文）
EW | 长戴 | RGP | 硬性透气性隐形眼镜
GAG | 黏多糖 | SCL | 软性角膜接触镜
GPC | 巨乳头性结膜炎 | TBUT | 泪膜破裂时间
HCL | 硬性隐形眼镜 | TCA | 三氯乙酸
HVID | 水平可见虹膜直径 | UV | 紫外线
i.e. | 也就是 | VVID | 垂直可见虹膜直径
K | 角膜曲率读数 | WTR | 顺规散光

## Slide 239: 请在线访问:
www.iacle.org